Bydgoszcz 2020.06.12

dot. Postępowanie poniżej 30.000 Euro

na zakup komór laminarnych

Nr post. 8/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 12.06.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Zakup komór laminarnych”:

Wykonawca nr 1

Pakiet nr 1 – komora laminarna II klasy bezpieczeństwa

1.Czy Zamawiający zaakceptuje komorę, w której szyba frontowa ustawiona jest skośnie, pod kątem 90o?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, akceptuje.

Wykonawca nr 2

1. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora ? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy: pakiet nr 1: dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa

1. Czy Zamawiający miał na myśli, że komora laminarna musi posiadać filtry HEPA H14 o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek >=0,3 µm?

Odp. Tak, Zamawiający miał na myśli filtry HEPA H14

2. Czy Zamawiający dopuści szerokość wewnętrzną 1105 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z funkcją wyjmowania lampy UV wyposażoną w szybę ze szkła laminowanego, bezpiecznego, nietłukącego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści okno frontowe zjeżdżające na dół, tak, że można czyścić szybę również od góry – jest to bezpieczniejsze dla pracownika i wygodniejsze niż odchylenie szyby do poziomu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści panel sterowniczy dotykowy umieszczony na frontowej części komory laminarnej, nad oknem frontowym, kontrolującym wszystkie funkcje komory tak jak w standardowych rozwiązaniach?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści funkcje komory laminarnej uruchamiane za pomocą panelu dotykowego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w funkcję automatycznego wyłączania UV w trakcie jego pracy, podczas próby otwarcia komory?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści blat komory laminarnej wyposażony w zdejmowane podłokietniki ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 (AISI), nadający się do dezynfekcji w autoklawie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: pakiet nr 2: dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa

1. Czy Zamawiający dopuści kabinę PCR o wymiarach zewnętrznych: szer. 1020x głęb. 620x wys. 760 mm oraz wymiarach kabiny roboczej: szer.1015x głęb. 532x wys. 530 mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści czyszczenie/dekontaminację za pomocą recyrkulatora UV?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści kabinę PCR wyposażoną w wyjmowaną lampę UV podczas jej pracy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

z poważaniem