Bydgoszcz 2020.07.30

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 Euro na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn.

„Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego  Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy”

Nr ogłoszenia  nr 565945-N-2020 z dnia 23.07.2020r.

Nr post. 022/19/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Zamawiający zgodnie z arty.38 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje zapisy SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 9 – myjnia ultradźwiękowa.

Aktualne i obowiązujące zestawienie parametrów i warunków wymaganych stanowi załącznik do pisma.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 9

Nazwa: Myjnia ultradźwiękowa

Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
|  | Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do mycia instrumentów laparoskopowych, małoinwazyjnych i skomplikowanych oraz narzędzi chirurgicznych. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2019 |  |
|  | Urządzenie wolnostojące, nastołowe, nie wymagające podłączenia na stałe do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej |  |
|  | Robocza pojemność komory 20 litrów (± 5 litrów) |  |
|  | Komora myjni, pokrywa oraz kosz załadowczy wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Wymuszony przepływ pulsacyjny przez wszystkie podłączone kanały wewnętrzne mytych narzędzi jednocześnie |  |
|  | Praca w obiegu zamkniętym - brak automatycznego spustu roztworu z komory urządzenia po zakończeniu procesu. Możliwość wielokrotnego użycia raz sporządzonego roztworu w komorze myjni |  |
|  | Czujnik otwarcia pokrywy, powodujący wyłączenie ultradźwięków i restart cyklu mycia po zamknięciu pokrywy |  |
|  | Czujnik poziomu roztworu roboczego |  |
|  | Pokrywa myjni na zawiasach, brak potrzeby zdejmowania pokrywy na czas załadunku urządzenia |  |
|  | Wspomaganie otwierania pokrywy myjni siłownikiem pneumatycznym, możliwość załadunku i wyładunku bez potrzeby przytrzymywania pokrywy |  |
|  | Kosz załadowczy z możliwością podłączenia 10 -12 narzędzi kanałowych |  |
|  | Możliwość jednoczesnego mycia narzędzi na dwóch tacach DIN 1/1 o wymiarach 480x250x50 mm w koszu załadowczym urządzenia |  |
|  | Szybkie opróżnianie komory za pomocą pompy spustowej |  |
|  | Możliwość opróżnienia komory podczas braku zasilania lub awarii urządzanie poprzez manualny zawór spustowym |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe |  |
|  | Panel sterujący na przedniej ściance urządzenia wyposażony w min. 2-rzędowy wyświetlacz LCD i klawiaturę membranową lub ekran dotykowy |  |
|  | Komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
|  | Możliwość regulacji czasu procesu do max.25 minut +/- 5 min. |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury roztworu roboczego do 50 - 60 °C |  |
|  | Wyświetlane informacje: czas do końca procesu, temperatura roztworu podczas cyklu |  |
|  | Urządzenie wyposażone w drukarkę parametrów procesu lub możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej. Drukarka dostarczona wraz z urządzeniem i w jego cenie. |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe ze standardowego gniazda 230V z uziemieniem |  |
|  | Maksymalna pobierana moc szczytowa 1800 W |  |
|  | Zgodne z polskimi przepisami dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia, -deklaracja zgodności z podaną klasą wyrobu medycznego, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych certyfikat CE na oferowany model urządzenia. Dokumentację załączyć do oferty. Udokumentowana pełna zgodność z dyrektywami i normami UE i PN . |  |
|  | Wyposażona w pamięć przechowującą parametry przebiegających procesów |  |
|  | Myjnia wyposażona w port umożliwiający podłączenie komputera przenośnego w celu pobrania archiwalnych danych przebiegu procesu. |  |
|  | Przenośny komputer do komunikacji z myjnią wraz z niezbędnym oprogramowaniem w języku polskim do odczytu archiwalnych danych z procesów przebiegających w myjni. Dołączone oprogramowanie do komputera: Windows 10 Pro , min. Office 2010 standard , program antywirusowy ,procesor min. Pentium core i5 8 gen., min. 12GB RAM, karta graficzna klasy min. Nvidia GE FORCE GTX 1650 + karta zintegrowana, karta sieciowa i przenośna WIFI, nagrywarka DVD, dysk twardy min. 500 GB SSD, przekątna ekranu min. 17 cali. Oprogramowanie Windows 10 Pro oraz Office bez obowiązywania limitu czasowego na korzystanie. Oprogramowanie antywirusowe na min. 1 stanowisko i min. 3 lata ważności. Komputer dołączony do oferowanej myjni. |  |
| Wyposażenie |
|  | Kosz załadowczy z rozdzielaczem - 1 szt. dostarczony z urządzeniem oraz w jego cenie. |  |
|  | Adaptery o różnych średnicach do instrumentów bez złącza luer – 10 szt. dostarczone z urządzeniem oraz w jego cenie. |  |
|  | Wężyki z końcówkami luer – 12 szt. dostarczone z urządzeniem oraz w jego cenie. |  |
|  | Końcówki luer na wężykach za stali kwasoodpornej |  |
|  | Zestaw filtrów do komory urządzenia |  |
| Gwarancja |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń, które są wynikiem wad fabrycznych, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych z winny użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi |  |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski |  |
|  | Czas reakcji autoryzowanego serwisu nie więcej niż 48h |  |
|  | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i doraźnej konserwacji urządzenia |  |
|  | Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim dostarczone przy dostawie – 1 szt. |  |

……………………………………………

podpis i pieczęć Oferenta