Bydgoszcz 2020.04.20

dot. Postępowanie na dostawę aparatu CT-64-rzędowego

Nr post. 022/7/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 20.04.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/7/2020 na zadanie „Dostawa aparatu CT 64-rzędowego wraz z kontenerem oraz pracami związanymi z instalacją”.

Wykonawca nr 1

1. Dotyczy załącznika nr 5 do zaproszenia, §7 ust. 2

Prosimy o potwierdzenie, że pod nazwą znaczne części rozumie się części o wartości przekraczającej 50% wartości urządzenia.

Odp. Tak, suma wymienionych części przekracza 50% wartości urządzenia

2. Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania/mapie poglądowej oczekiwanej przez Zamawiającego lokalizacji kontenera z tomografem komputerowym.

Odp. Przedstawiono na załączniku graficznym. Należy zaprojektować zgodnie z przepisami.

3. Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania/mapie poglądowej oczekiwanego przez Zamawiającego przebiegu zabudowanej  komunikacji umożliwiającej dojście i transport pacjenta na łóżku z  łącznika budynków E i A do kontenera z tomografem komputerowym.

Odp. Przedstawiono na załączniku graficznym. Należy zaprojektować zgodnie z przepisami.

4. Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania/mapie poglądowej lokalizacji punktów przyłączeniowych i przebiegu tras przyłączy dla mediów.

Odp. Przedstawiono na załączniku graficznym. Należy zaprojektować zgodnie z przepisami.

5. Prosimy o informację w jakim zakresie wymagana jest modyfikacja rozdzielni głównej.

Odp. W zakresie umożliwiającym wykonanie przyłączenia kontenera do zasilania w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający prawidłowe funkcjonowanie rozdzielni zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem.

6. Konstrukcję zabudowanej komunikacji umożliwiającej dojście i transport pacjenta na łóżku z  łącznika budynków E i A do kontenera z tomografem komputerowym proponujemy wykonać w technologii drewnianej/z płyt OSB. Jeśli wymagane jest wykonanie w innej technologii prosimy o jej opisanie.

Odp. Projekt zabudowanej komunikacji należy dopasować do istniejącej architektury – wykonać i uzgodnić w wymaganym zakresie zgodnie z przepisami. Należy zapewnić wyjście z projektowanej komunikacji na zewnętrze drogi komunikacyjne wykorzystywane w obecnym układzie. Konstrukcję należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami zwłaszcza p.poż. i sanitarnymi. Zastosowane materiały powinny być trwałe, estetyczne , powierzchnie łatwe w utrzymaniu czystości zapewniające utrzymanie wymaganego stanu sanitarnego, odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych i wilgoci.

7. Czy z uwagi na brak wpływu Sprzedawcy na terminy odbiorów i wydanie pozwolenia na użytkowanie przez właściwe służby Zamawiający dopuszcza wyłączenie z terminu realizacji zadania uzyskanie przez Sprzedawcę stosownego pozwolenia na użytkowanie?

Odp. Tak, z zaznaczeniem, iż Sprzedawca złożył w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty

Wykonawca nr 2

- Dotyczy załącznika nr 5, § 8 pkt. 2)

Prosimy  o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis § 8 pkt. 2 na:

„bezpłatnej wymiany podzespołu/wyposażenia na nowe, w przypadku trzech napraw tego samego elementu”,

- Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zapisów „Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” w zakresie stosowania Prawa budowlanego (Art. 12 w/w ustawy) i wynikający z tego tryb realizacji inwestycji?

Odp. Zamawiający stosuje wszelkie obowiązujące przepisy prawa

- Czy w zakresie projektu podlegającemu uzgodnieniu, o którym mowa w SIWZ wystarczające będzie wykonanie koncepcji z opisem rozwiązań funkcjonalno-użytkowych oraz materiałowych?

Odp. Zakres i forma projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa. Kontener  i zabudowana komunikacja ma stanowić element docelowy, a nie pełnić funkcji tymczasowego obiektu. Pomieszczenia te należy wyposażyć w niezbędne instalacje i urządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dla tego rodzaju pomieszczeń oraz ich przeznaczenia. Projekt należy odnieść do istniejących budynków urządzeń i instalacji jak również musi się wpisywać w istniejący w szpitalu system organizacyjno-funkcjonalny. Przyjęte rozwiązania techniczne musza być kompatybilne z występującymi w szpitalu instalacjami, systemami, oprogramowaniami i z nimi współpracować (insatacja p.poż., antywłamaniowa, kody dostępu, telefoniczna, komputerowa itd.)  Należy mieć również na uwadze, że budynki szpitala znajduję się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w wykazie zabytków.

- Czy Zamawiający dopuszcza malowanie płyt OSB w przypadku wykonania komunikacji pomiędzy łącznikiem szpitala a kontenerem w tej technologii?

Odp. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie uzgodnionego  projektu.

- Czy wymagane jest wykonanie izolacji termicznej komunikacji pomiędzy łącznikiem szpitala a kontenerem?

Odp. Tak. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie uzgodnionego  projektu.

- Czy wymagane jest doświetlenie korytarza/komunikacji pomiędzy łącznikiem szpitala a kontenerem naturalnym światłem i jeśli tak, jakie parametry należy spełnić?

Odp. Tak. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie uzgodnionego  projektu.

- Czy wymagane jest orynnowanie i wykonanie obróbek blacharskich dachu komunikacji pomiędzy łącznikiem szpitala a kontenerem?

Odp. Tak. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  oraz na podstawie uzgodnionego  projektu.

- Czy wymagane jest odprowadzenie z dachu korytarza/komunikacji wody deszczowej do kanalizacji deszczowej, czy też Zamawiający dopuszcza spływ wody deszczowej bezpośrednio na teren?

Odp. Należy odprowadzić wody deszczowe z dach do kanalizacji deszczowej. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na podstawie uzgodnionego  projektu.

Wykonawca nr 3

- Dotyczy pkt 6. Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 4. Wykonali w ostatnich 5 latach min. 2 zamówienia tożsame do przedmiotu zamówienia tz. dostarczyli i uruchomili aparaty CT-64 rzędowe oraz pkt 7 ppkt 5.

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na: Wykonali w ostatnich 5 latach min. 2 zamówienia tożsame do przedmiotu zamówienia tz. dostarczyli system do diagnostyki obrazowej na kwotę min 1 mln PLN.

Pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie oferentów, a tym samym zwiększy konkurencyjność w postępowaniu co będzie korzystne dla Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w zaproszeniu do składania ofert

- Dotyczy pkt 7. Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 5. Zestawienia wykonanych w ostatnich pięciu latach liczonych od ostatecznego terminu składania ofert dostaw na aparaty CT-64 rzędowe, z potwierdzeniem należytego wykonania dostawy/umowy ( referencje lub potwierdzenie należytego wykonania umowy ). Wystarczy podać minimalną ilość ( 2 dostawy ) spełniającą stawiany warunek.

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na: Zestawienia wykonanych w ostatnich pięciu latach liczonych od ostatecznego terminu składania ofert dostaw na systemy do diagnostyki obrazowej na kwotę min. 1 mln PLN, z potwierdzeniem należytego wykonania dostawy/umowy ( referencje lub potwierdzenie należytego wykonania umowy ). Wystarczy podać minimalną ilość ( 2 dostawy ) spełniającą stawiany warunek.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w zaproszeniu do składania ofert

Dotyczy Załącznika nr 3

- Dotyczy pkt. I. 1. 64-rzędowy, 128-warstwowy. Prosimy o doprecyzowanie wymagania i zmianę parametru na: 64-rzędowy, 128-warstwowy z możliwością wykonania akwizycji 128 warstwowej o minimalnej szerokości 0,625mm.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający wymaga aparatu 64 rzędowego, 128 warstwowego, bez ograniczania minimalnej szerokości warstwy.

- Dotyczy pkt. I. 2. Czas obrotu nie większy niż 0,35 s.

Prosimy o zmianę i dopuszczenie parametru czas obrotu na nie większy niż 0,374 s. Różnica jest niewielka i nie wpływa na jakość diagnostyczną oraz użytkowo/serwisową systemu. O wiele ważniejszym parametrem jest pojemność cieplna anody lampy, której Zamawiający nie wymienia.

Jest to parametr kluczowy, wymieniany praktycznie we wszystkich tego typu specyfikacjach.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający ma świadomość, że wszyscy oferenci rozwiązań tomograficznych oferują czas obrotu poniżej 0,35 s, a niektórzy nawet 0,32 s czy też 0,25 s.

- Dotyczy pkt. I. 3. Zakres skanowania min. 200cm.

Prosimy o zmianę i dopuszczenie zakresu skanowania min. 170cm. Jest to wystarczający zakres pozwalający na wykonanie wszystkich badań tomografii komputerowej.

Zapis ten ogranicza skutecznie konkurencje, co jest sprzeczne z zaleceniami Komisji Europejskiej co do zasada równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnienia konkurencji.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający oczekuje możliwości wykonywania badań całego ciała w pełnym zakresie od stóp do głowy, uwzględniając pacjentów przekraczających średni wzrost.

- Dotyczy pkt. I. 5. Moc generatora min. 75 kW.

Prosimy o zmianę i dopuszczenie mocy generatora min. 72kW. Różnica 3kW jest niewielka i nie wpływa na jakość diagnostyczną badania. O wiele ważniejszym parametrem jest zakres prądów jakie można uzyskać podczas badania.

Zapis ten ogranicza skutecznie konkurencje co jest sprzeczne z zaleceniami Komisji Europejskiej co do zasada równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnienia konkurencji.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający ma świadomość, że wszyscy oferenci rozwiązań tomograficznych oferują moce generatora co najmniej 75 kW. Dostępne są również generatory 100 kW niezbędne w szybkiej diagnostyce pacjentów z chorobami współistniejącymi.

- Dotyczy pkt. I. 8. Odległość ognisko lampy RTG – detektor mniejsza od 100 cm.

Prosimy o zmianę i dopuszczenie parametru odległość ognisko lampy RTG – detektor mniejsza od 104 cm. Przy średnicy otworu gantry 70 cm jest możliwe uzyskanie takiej odległości, ale większa średnica otworu gantry (np. 72 cm) będzie powodowała, że większa będzie również odległość ognisko-detektor. Jest to korzyść dla Szpitala – można skanować bardziej otyłych pacjentów. Zastanawiającym jest fakt, że Zamawiający ogranicza w taki sposób ten parametr, a nie wymaga kluczowego parametru jakim jest pojemność cieplna anody lampy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający ze względu na ochronę radiologiczną pacjentów i maksymalne ograniczenie dawki promieniowania szczególnie w badaniach płuc oczekuje jak najniższej odległości ogniska lampy od detektora.

- Dotyczy pkt. I. 12. Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - przy użyciu dwóch kolejnych skanów spiralnych.

W nowoczesnych tomografach jest dostępny taki tryb skanowania, aby nie było konieczności dwukrotnego wykonywania ekspozycji – może być to aparat dwulampowy, aparat z dwuwarstwowym detektorem albo aparat zmieniający parametry ekspozycji w trakcie obrotu wokół pacjenta. Natomiast opisane tutaj rozwiązanie naraża pacjenta na dodatkową dawkę, a przy tym przedłuża czas badania i znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia artefaktów, czyli pogorszenia uzyskanego wyniku, w porównaniu do badania na tomografie rzeczywiście posiadającym tryb badań dwuenergetycznych.

W związku z tym prosimy o rezygnację z powyższego wymagania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej technologii wykonywania badań dwuenergetycznych.

- Dotyczy pkt. I. 13. Etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej oraz etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa.

Jest to funkcja typowa i unikalna dla producenta Siemens.

Zapis ten ogranicza skutecznie konkurencje, co jest sprzeczne z zaleceniami Komisji Europejskiej co do zasada równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnienia konkurencji.

W związku z tym prosimy o rezygnację z powyższego wymagania.

Odp. Intencją Zamawiającego nie jest ograniczenie konkurencji dlatego modyfikuje zapisy zaproszenia i wprowadza nowe kryterium oceny ofert – ocena jakościowa oferowanego aparatu z rangą 3%, w którym za posiadanie w/w funkcji tz.  Etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej oraz etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa wykonawca otrzyma 3 pkt. a w przypadku braku tokowej funkcji 0 pkt. Wymagana funkcjonalność jest istotna ponieważ znacząco skracająca czas wykonywania i oceny badań, szczególnie w sytuacji gdy będą wykonywane duże ilości badań obszaru klatki piersiowej.

#### 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

  - „Łączna cena ofertowa brutto” – C

  - „Okres udzielanej gwarancji” – G

  - „Czas realizacji zadania” – T

  - „Warunki serwisu” – S

  - „Ocena jakościowa aparatu” - J

- Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 72% | 72 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 72pkt Cena badanej oferty |
| Okres udzielanej gwarancji ( min. 36 miesięcy ) | 15% | 15 | Okres udzielanej gwarancji badanej oferty G = ------------------------------------------------------- x 15 pkt Najdłuższy oferowany okres udzielanej gwarancji w miesiącach złożonej oferty |
| Czas realizacji zadania ( max. 7 tygodni – 49 dni ) | 5% | 5 | Najkrótszy oferowany czas realizacji zadania w dniach T = ------------------------------------------------------- x 5 pkt Czas realizacji zadania badanej oferty w dniach |
| Warunki serwisu | 5% | 5 | Ilość przyznanych punktów badanej oferty S = ------------------------------------------------------- x 5 pkt Największa ilość otrzymanych punktów przez złożoną ofertę |
| Ocena jakościowa aparatu | 3% | 3 | Ilość przyznanych punktów badanej oferty J = ------------------------------------------------------- x 3 pkt Największa ilość otrzymanych punktów przez złożoną ofertę |
| RAZEM | 100% | 100 | ──────────────────── |

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G + T + S + J

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres udzielanej gwarancji”.

T – punkty uzyskane w kryterium „Czas realizacji zadania”.

S - punkty uzyskane w kryterium „Warunki serwisu”.

J- punkty uzyskane w kryterium „Ocena jakościowa aparatu”.

Zasady przyznawania punktów w kryterium „Warunki serwisu”:

  - czas reakcji-wizyty serwisu do 8 godzin liczony od otrzymania zgłoszenia  – 5 pkt.

  - czas reakcji-wizyty serwisu do 24 godzin liczony od otrzymania zgłoszenia  – 2 pkt.

  - czas reakcji-wizyty serwisu do 48 godzin liczony od otrzymania zgłoszenia  – 0 pkt.

Liczone dni robocze.

Zasady przyznawania punktów w kryterium „Ocena jakościowa aparatu”:

- posiadanie funkcji etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej oraz etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa – 3 p.

- brak funkcji etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej oraz etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa – 0 p.

Gwarancja

Pod pojęciem gwarancja Zamawiający rozumie, gwarancję pełną na wszystkie podzespoły w tym lampę wraz ze wszystkimi wymaganymi przeglądami technicznymi, testami specjalistycznymi, dojazdami i wszystkimi kosztami jakie mogą pojawić się podczas trwania gwarancji bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji

- Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Dotyczy pkt. I. 16. Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli, min. 20 obrazów/s.

Powyższy parametr jest bardzo istotny mając na uwadze jakość (wartość diagnostyczną) uzyskanych badań. Dziwi fakt, że Zamawiający, który realizuje zakup tomografu tej klasy wymaga tak niewielkiej matrycy rekonstrukcji 512x512 i wskazuje tylko taką. Na rynku istnieje wielu producentów posiadających większe - lepsze matryce rekonstrukcyjne (768x768 i 1024x1024) znacznie podnoszące jakość obrazu (wyższa rozdzielczość).

Mając na uwadze zasady równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnienia konkurencji prosimy o zmianę zapisu na: Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego, w rozdzielczości min. 512 x 512 pikseli, min. 20 obrazów/s.

Odp. Zamawiający dopuszcza i modyfikuje wymóg na:

I.16. Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego, w rozdzielczości min. 512 x 512 pikseli, min. 20 obrazów/s.

- Dotyczy pkt. I. 19. Tomograf sprzężony w klasie min III wg normy CiA 425 z strzykawką środka kontrastowego.

Prosimy o zmianę i dopuszczenie integracji poziomu I?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Dotyczy pkt. I. 20a. CT Lung Change. Unikatowa aplikacja do porównywania badań CT płuc, znajdująca zmiany w strukturze płuc, istotna przy ocenie kontrolnej (np. ocenie w trakcie leczenia lub po wyleczeniu). Inteligentny algorytm do porównywania badania bieżącego z poprzednim ( np. sprzed 1 -2 tygodni), zaznaczający w kolorze (np. w kolorach: pomarańczowy zwiększenie gęstości HU,niebieski zmniejszenie HU) wszelkie zmiany w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, w szczególności drobne zmiany struktury pomiędzy badaniami płuc. Inaczej mówiąc, obrazy bieżące i poprzedni mogą być poprawne, ale zmiana pomiędzy nimi (czytelnie wskazana przez Lung Change) daje istotną informację diagnostyczną- aplikacja dedykowana do COVID-19.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby aplikacja dedykowana do COVID-19 posiadała deklarację zgodności i aby producent potwierdził, że uzyskiwane dane są w pełni diagnostyczne oraz potwierdza to piśmiennictwo lub względnie, że wykonano odpowiednie testy kliniczne?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Wymagana funkcjonalność jest bardzo istotna ponieważ znacząco skracająca czas oceny badań, szczególnie w sytuacji gdy będą wykonywane bardzo duże ilości badań porównawczych monitorujących proces leczenia.

- Dotyczy pkt. I. 20b. Automatyczne wyszukiwanie guzków Lung CAD Rapid Results uruchamiane automatycznie w tle (skrining) lub ręcznie przez radiologa - aplikacja dedykowana do COVID-19. Dodatkowe akcesoria rozszerzające diagnostyk CT dla COVID-16.

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby aplikacja dedykowana do COVID-19 posiadała deklarację zgodności i aby producent potwierdził, że uzyskiwane dane są w pełni diagnostyczne oraz potwierdza to piśmiennictwo, względnie, że wykonano odpowiednie testy kliniczne.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający celowo używa nazw własnych produktów firmy Siemens (Rapid Results)?

Zapis ten ogranicza skutecznie konkurencje co jest sprzeczne z zaleceniami Komisji Europejskiej co do zasada równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnienia konkurencji.

W związku z tym prosimy o zmianę zapisów powyższego parametru oraz poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej COVID-16 na COVID-19.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta.

Zamawiający poprawi pomyłkę pisarską i poprawi zapis na:

Dodatkowe akcesoria rozszerzające diagnostykę CT dla COVID-19

- Dotyczy pkt. I. 20c. Automatyczne określanie indeksu zwapnień Calcium Scoring Rapid Results (uruchamiane automatycznie w tle lub ręcznie), wspomagające wczesne wykrywanie chorób układu krążenia jako dodatkowa informacja diagnostyczna, nie wymagająca zaangażowania (czasu) radiologa.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający celowo używa nazw własnych produktów firmy Siemens (Rapid Results)?

Zapis ten ogranicza skutecznie konkurencje co jest sprzeczne z zaleceniami Komisji Europejskiej co do zasada równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnienia konkurencji.

W związku z tym prosimy o zmianę zapisów powyższego wymagania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta.

- Dotyczy pkt. I. 20f. Zestaw funkcjonalności zwiększających efektywność/dokładność diagnozy, dostęp tj.: automatyczny import badań poprzednich, automatyczne numerowanie żeber/kręgosłupa.

Jest to funkcja typowa i unikalna dla producenta Siemens.

Zapis ten ogranicza skutecznie konkurencje co jest sprzeczne z zaleceniami Komisji Europejskiej co do zasada równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnienia konkurencji.

W związku z tym prosimy o rezygnację z powyższego wymagania.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Wymagana funkcjonalność jest istotna ponieważ znacząco skracająca czas wykonywania i oceny badań, szczególnie w sytuacji gdy będą wykonywane duże ilości badań obszaru klatki piersiowej, a także badania porównawcze monitorujące proces leczenia.

Pragniemy nadmienić, że ogłoszone postepowanie i procedura: „Dostawy aparatu CT 64-rzędowego wraz z kontenerem oraz pracami związanymi z instalacją.” musi spełniać wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19. Należy zwrócić uwagę, że Komisja Europejska nie wyłącza zamówień publicznych udzielanych w związku z walką z pandemią COVID-19 spod reżimu obecnej dyrektywy 2014/24/UE. Ponadto niezależnie w jakiej procedurze Zamawiający dokonuje zakupów powinien dopełnić wszelkich starań, aby nabyć najlepszy dla Zamawiającego produkt w jak najlepszej cenie. Publikując taki opis przedmiotu zamówienia ogranicza grono potencjalnych wykonawców do jednego oferenta. Naraża się tym samym na niepotrzebny protest, a przede wszystkim na możliwość zakupu w niekorzystnej dla Zamawiającego cenie czyli na niegospodarne wydatkowanie środków.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o udzielenie wszystkich pozytywnych wyjaśnień.