Bydgoszcz 2020.04.22

dot. Postępowanie na dostawę aparatu CT-64-rzędowego

Nr post. 022/7/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 22.04.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/7/2020 na zadanie „Dostawa aparatu CT 64-rzędowego wraz z kontenerem oraz pracami związanymi z instalacją”.

Wykonawca nr 1

Pytanie nr 1. Czy  Zamawiający przewiduje dostawę serwerów do aparatu, jeśli tak to  w jakiej ilości i konfiguracji?

Odp. Nie przewiduje

Pytanie nr 2. Czy podane licencje w załączniku nr 3:

- licencję DICOM - store

- licencję DICOM – modality worklist

- funkcjonalność DICOM Dose Report

- Licencja AMMS do Pracowni diagnostycznej

- Integracja z HIS/PACS(AMMS/INFINITT)-węzeł DICOM, DICOM modality Worklist NWL

- Licencja systemu INFINITT rozszerzającą ilość badań o 1000 rocznie

- Licencja do systemu INFINITT dla radiologa + MIP + MPR,

będę zainstalowane na istniejącej  infrastrukturze Zamawiającego?

Odp. TAK, z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury o macierze, które mają być dostarczone w niniejszym postępowaniu. Ponadto zamawiający wymaga pełnej integracji z systemem HIS.

Pytanie nr. 3. Dotyczy zapisu Macierze (main + backup) do rack min. 8 slotów na dyski SATA min 6 TB każdy wraz z dyskami. Czy Zamawiający pisząc macierz backup przewiduje dedykowane oprogramowanie do backupu.? Czy ma być to funkcja zintegrowana macierzy?

Odp. Backup realizowany jest poprzez system INFINITT

Pytanie nr. 4. Czy sprzęt podany w specyfikacji: macierze, przełącznik, stacja robocza ma być zainstalowana w kontenerze?. Jeśli tak czy należy przewidzieć szafę teleinformatyczną?

Odp. Sprzęt zostanie umieszczony w istniejących szafach w budynkach A i E. Stacja robocza dla technika zainstalowana będzie w kontenerze, natomiast stacja opisowa dla lekarza będzie znajdować się w budynku A.

Pytanie nr 5. Proszę o podanie sposobu i miejsca połączenia sprzętu: macierze, przełącznik, stacja robocza; z istniejącą infrastrukturą informatyczną?

Odp. Kontener należy połączyć za pomocą kabli UTP kat 6A z budynkiem A.

Wykonawca nr 2

Załącznik nr 2

- Czy w formularzu cenowym w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT? Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku  gdy w danej pozycji formularza cenowego mają zastosowanie różne stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość dodania wierszy (oznaczonych np. 1.a, 1.b), w których podane zostaną kwoty netto i brutto, wynikające ze zróżnicowanych stawek podatku VAT.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż należy podać odpowiednie stawki VAT oraz wartości netto i brutto oraz zezwala na dodanie odpowiedniej ilości wierszy.

Załącznik nr 3

- Dotyczy punktu 17 Załącznika nr 3

Prosimy o dopuszczenie systemu posiadającego konsolę operatorską dwumonitorową o przekątnych monitorów 19”

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na zaoferowanie nowoczesnego systemu, którego parametry znacznie przekraczają opisane minimalne wymagania.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Dotyczy punktu 20a Załącznika nr 3

Prosimy o dopuszczenie zamiast wymaganego w tym punkcie oprogramowania równoważne rozwiązanie do diagnostyki płuc w tym COVID-19 posiadające następujące możliwości:

- automatyczne obliczania pojemności płuc z podziałem na część chora i zdrową wraz z segmentacją płatów płucnych w celu określania obszaru występowania choroby.

- automatyczne obliczanie obszarów uszkodzonych w poszczególnych segmentach płuc (osobne dane dla każdego segmentu)

- automatyczne pomiary grubości ścian dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na zaoferowanie nowoczesnego systemu, którego parametry znacznie przekraczają opisane minimalne wymagania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta. Wymagana funkcjonalność jest bardzo istotna ponieważ znacząco skraca czas oceny badań, szczególnie w sytuacji gdy będą wykonywane bardzo duże ilości badań porównawczych monitorujących proces leczenia.

- Dotyczy punktu 20b Załącznika nr 3

Prosimy o dopuszczenie zamiast wymaganego w tym punkcie oprogramowania równoważne rozwiązanie do automatycznego wyszukiwania guzków płuc diagnostyki płuc. Oprogramowanie  Lung CAD Rapid Results jest wyłącznie produkowane przez firmę Siemens co uniemożliwia złożenie oferty jakiemukolwiek innemu wykonawcy.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na zaoferowanie nowoczesnego systemu, którego parametry znacznie przekraczają opisane minimalne wymagania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta.

- Dotyczy punktu 20c Załącznika nr 3

Prosimy o dopuszczenie zamiast wymaganego w tym punkcie oprogramowania równoważne rozwiązanie do określania indeksu zwapnień. Oprogramowanie Calcium Scoring Rapid Results jest wyłącznie produkowane przez firmę Siemens co uniemożliwia złożenie oferty jakiemukolwiek innemu wykonawcy.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na zaoferowanie nowoczesnego systemu, którego parametry znacznie przekraczają opisane minimalne wymagania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta.

- Dotyczy punktu 20f Załącznika nr 3

Prosimy o dopuszczenie systemu zamiast wymaganego w tym punkcie równoważnego rozwiązania posiadającego zestaw funkcjonalności zwiększających efektywność/dokładność diagnozy, dostęp tj.: ręczny import badań poprzednich, automatyczne numerowanie kręgosłupa.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na zaoferowanie nowoczesnego systemu, którego parametry znacznie przekraczają opisane minimalne wymagania.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Wymagane funkcjonalności są istotne ponieważ znacząco skracają czas wykonywania i oceny badań, szczególnie w sytuacji gdy będą wykonywane duże ilości badań obszaru klatki piersiowej, a także badania porównawcze monitorujące proces leczenia.

Zakres zamówienia (Załącznik nr 3),  część III  - opis prac budowlanych

- Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania w gabinecie TK instalacji gazów medycznych? Jeśli tak, to prosimy o wyspecyfikowanie jakich gazów oraz w jakiej odległości od miejsca posadowienia kontenera znajduje się punkt włączenia nowej instalacji?

Odp. Tak. Należy wykonać instalacje tlenu medycznego i próżni.

Instalacja tlenu medycznego wyprowadzona jest z budynku technicznego oznaczonego na załączniku graficznym literą F do budynku E od strony wschodniej.

Proponowany punkt włączenia nowej instalacji  to piwnica budynku E, ściana wschodnia w środkowej części budynku -odległość ok. 25-30m lub łącznik budynków E z A – odległość ok. 20m

Instalacja próżni wyprowadzona jest z wydzielonego pomieszczenia próżni w piwnicy budynku E (środkowa części budynku E). Z pomieszczenia tego wyprowadzone są  pionowe  odejście do góry na  trzy oddziały łóżkowe oraz  odejścia do budynków sąsiednich łącznikami. Proponowany punkt włączenia nowej instalacji  to łącznik budynków E z A– odległość  ok. 15-20m. Istnieje również możliwość wyprowadzenia z tego miejsca instalacji tlenu medycznego.

- Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania pomieszczenia przygotowania pacjenta lub kabiny do rozbierania? Jeśli tak, to prosimy o sugerowaną lokalizację.

Odp. Tak należy przewidzieć rozbieralnię. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie rozbieralni w kontenerze to sugerujemy lokalizację bezpośrednio przy kontenerze z CT.

Zakres zamówienia (Załącznik nr 3),  część IV  - wymagania serwisu i gwarancji

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp. TAK

- W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp. TAK

- Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odp. NIE

- pkt. 5 Prosimy o zmianę treści punktu 5 i nadanie mu brzmienia: „Trzykrotna naprawa podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na wolny od wad”.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis

Wzór umowy

- Par. 7 ust. 1 Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. W związku z tym, prosimy o rozważenie dodania postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy: „Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

- mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

- jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w tym przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

- normalnego zużycia rzeczy.”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

- Par. 7, ust. 2 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wymiany znacznych części urządzenia, np. tomografu komputerowego w okresie gwarancji.

Odp. Stosowna odpowiedz na podobne pytanie została udzielona w dniu 20.04.2020r.

- Par. 8 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego potrójnych napraw. Nałożenie obowiązku wymiany całego urządzenia w przypadku naprawy jednego z elementów jest niewspółmierne i nakłada na wykonawcę nadmierny ciężar. Prosimy o doprecyzowanie, że wymiana ma dotyczyć tylko naprawianego elementu.

Odp. Stosowna odpowiedz na podobne pytanie została udzielona w dniu 20.04.2020r.

- Par. 11 Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

- Par. 14 Prosimy o doprecyzowanie, że zobowiązane do usunięcia napraw powinno być poprzedzone wyznaczeniem Wykonawcy rozsądnego terminu na usunięcie: „rozsądnym terminie, nie krótszym niż 14 dni”

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis umowy w par.14 na:

Kupujący może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę  urządzenia z wadami i usterkami, po uprzednim wezwaniu Sprzedawcy do niezwłocznego ich usunięcia w terminie do 8 dni roboczych.

- W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy  klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodanie do wzoru umowy paragrafu o następującej treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Załącznik nr 3 - Wymagane wyposażenie dodatkowe

Elementy  ochrony   radiologicznej.

- - rękawice rtg duże 0,5 mm Pb,-   4  pary  -  rozmiary 6,5  i  7,5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiarów rękawic. W opisie zamówienia są podane rozmiary 6,5 i 7,5.

Czy chodzi o rękawice z rozmiarze S i M?

Odp. Rękawice  o  rozmiarze   S  i  L

- - parawan ochronny 2,0 Pb jezdny wymiary 40x104x40x195 (h)cm

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymiarów dot. parawanu jezdnego. W opisie zamówienia są podane 4 wymiary:  40x104x40x195 (h)cm .

Czy chodzi o parawan 40 x104 , czy 40 x 195 cm?

Odp. Parawan    część   centralna   szerokości  104cm- z  oknem  ze  szkła   ołowiowego ,oraz   łamane boki  szerokości  po  40cm. Wysokość   parawanu   195 cm. Parawan mobilny - na   kółkach.

Wykonawca nr 3

Pytanie dotyczy Pkt 27 zał nr 3 Szczegółowy zakres zamówienia

„Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był przystosowany do pracy na wkładach jednorazowego jak i  wielorazowego użytku z minimalnym okresem użytkowania wkładu wielorazowego 12 godzin bez limitu wykonanych iniekcji? Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zamawiającemu optymalnie zarządzać kosztami materiałów zużywalnych i dostosowywać je do ilości zaplanowanych badań.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Wykonawca nr 4

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzane jest w trybie zgodnym z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ustawy z dnia 28 marca 2020r. o zmianie w/w ustawy ( Dz.U. z 2020r. poz. 568 ).

Zgodnie z Ustawą, na którą powołuje się Zamawiający zamówienie udzielone może być z pominięciem ustawy Pzp, jednak w naszym przekonaniu nie zwalnia to Zamawiającego od zapewnienia rzetelności i gospodarności wydatkowanych środków publicznych oraz skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Wykonawcy powinni być weryfikowani pod względem jakości dostaw oraz optymalnych terminów realizacji. Zamawiający powinien dołożyć należytej staranności aby otrzymać najlepszy produkt, w najlepszej cenie w możliwie najszybszym terminie. Finansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego tym bardziej wymuszać powinno przejrzystość postępowania.

Z przykrością informujemy, że obecne zapisy dotyczące parametrów technicznych tomografu komputerowego wskazują jednoznacznie na aparat marki SIEMENS, skutecznie uniemożliwiając innym podmiotom złożenie oferty. Parametry techniczne opisane przez Zamawiającego wyglądają niczym kopia ulotki tomografu komputerowego Siemens go.Top, a opisanie nazwanej przez Siemens opcji „CT Lung Change” jako „UNIKATOWEJ” wydaje się być tego potwierdzeniem. Wybrane pozycje specyfikacji, a już w szczególności ich połączenie wskazuje na wcześniej wymieniony aparat. Zamawiający wyspecyfikował wszystkie zalety ww. aparatu jednocześnie pomijając lub obniżając kluczowe parametry gorsze względem konkurencji, a istotne dla użytkownika jak np. pojemność cieplna lampy RTG (konkurencyjne aparaty w tej klasie oferują 8MHU) oraz pacjenta (konkurencyjne aparaty oferują 72cm średnicy otworu gantry co wpływa na wygodę). Jeśli Zamawiający jest zdecydowany aby przeprowadzić postępowanie konkurencyjne i chciałby otrzymać co najmniej 2 oferty w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie prosimy o zmianę parametrów dopuszczających innych dostawców, co pozwoli Zamawiającemu na zakup kompletnego, fabrycznie nowego tomografu komputerowego 64-rzędowego o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności.

Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz ewentualną modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 16.04.2020 r. na zadanie jw. we wskazanym zakresie:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje odpowiednim zapasem mocy tj. przynajmniej 100kW potrzebnym na przyłączenie kontenerowej pracowni tomografii komputerowej?

Odp. Ze wskazanych dwóch miejsc na załączniku graficznym proponujemy

wyprowadzenie zasilania z RG zlokalizowanej w budynku oznaczonym literą

„E”.

Dane wg posiadanej dokumentacji:

Rozłącznik w stacji transformatorowej 630A

RG zasilana linią kablową nn/0,4kV 2xYKY4x240mm².

Zabezpieczenie główne przelicznikowe 3x425A z charakterystyką zwłoczną.

Moc szczytowa na przyłączu 250kW.

Obecna moc umowna  zamówiona u dostawcy energii  150kW.

Miesięczny pobór energii w granicach ok. 30 000 kWh.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozebranie istniejącej bramy na czas dostawy kontenera. Brama zostanie przywrócona do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy po dostawie.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza rozebranie istniejącej bramy na czas dostawy kontenera pod warunkiem przywrócona do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy po dostawie kontenera.

- Prosimy o ujednolicenie zapisów w Zaproszeniu do składania ofert, gdyż Zamawiający zapisał w pkt. IV.5 Zaproszenia, że trzykrotna naprawa podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy, natomiast w §8 ust. 2 umowy jest zapis „Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany urządzenia/wyposażenia na nowe, w przypadku trzech napraw tego samego elementu.” Zwracamy uwagę, że w przypadku systemu tomografii komputerowej trzykrotna naprawa podzespołu może prowadzić do wymiany uszkodzonej części na nową, natomiast nie może to prowadzić do wymiany całego tomografu komputerowego. Tym bardziej, że wiele części tomografu to części eksploatacyjne.

Odp. Stosowna zmiana została wprowadzona w odpowiedz na zadane pytania z dnia 20.04.2020r.

- W §7 pkt 2 umowy Zamawiający zapisał: „W przypadku konieczności wymiany urządzenia lub jego znacznych części w okresie gwarancji, gwarancja jest liczona na nowo dla całego urządzenia”. Pragniemy poinformować, że jednym z najistotniejszych elementów tomografu komputerowego jest lampa RTG, która jest elementem eksploatacyjnym. W związku z tym prosimy o usunięcie §7 pkt 2 umowy.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

I - Zał. nr 3, Zakres zamówienia: Tomograf komputerowy o następujących parametrach:

pkt 2. Zapis oryginalny: Czas obrotu nie większy niż 0,35 s

- Czy Zamawiający dopuści zmianę na zapis: Czas obrotu nie większy niż 0,38s.

- zmiana ta nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu, a przy tym zwiększa konkurencyjność postępowania.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.04.2020, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

pkt. 3 Zapis oryginalny: Zakres skanowania min. 200 cm

- Czy Zamawiający dopuści zmianę na zapis: Zakres skanowania min. 170cm

- zmiana ta nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu, a przy tym zwiększa konkurencyjność postępowania. Jedyną możliwością wykorzystania takiego zakresu skanowania jest badanie pourazowe całego ciała - trauma-skan (z zaznaczeniem, że taka osoba ma 2 metry wzrostu)

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.04.2020, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

pkt. 4. Zapis oryginalny: Udźwig stołu pacjenta min. 260 kg

- Czy Zamawiający dopuści zmianę na zapis: Udźwig stołu pacjenta min. 205kg

- większy udźwig stołu, biorąc pod uwagę średnicę gantry w systemach klasy, której wymaga Zamawiający nie ma większego znaczenia w użytkowaniu aparatu. Zaznaczamy, że wybierając system Siemens go.Top otrzymacie Państwo tomograf komputerowy ze średnicą gantry równą 70 cm, a to oznacza, że nawet osoba ważąca 200 kg nie będzie miała możliwości aby w takim otworze się zmieścić.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o nośności min. 205 kg.

pkt. 6. Zapis oryginalny: Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 0,33 mm w pełnym zakresie skanowania dla maksymalnej liczby warstw

Czy Zamawiający dopuści zmianę na zapis: Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 0,33 mm w pełnym zakresie skanowania dla maksymalnej liczby warstw lub rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF] min. 12 pl/cm. Parametr wyrażony rozdzielczości pl/cm jest częściej podawany przez producentów, a również pozwala na ocenę jakości obrazowania aparatu.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający wymaga rozdzielczości przestrzennej nie gorszej niż 0,33mm.

pkt. 7. Zapis oryginalny: Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy.

- Czy Zamawiający dopuści rezygnację z dynamicznego kolimatora przy zachowaniu systemu selektywnej redukcji dawki na wybrane organy? Dynamiczny kolimator nie ma dużego wpływu na ograniczenie dawki pacjenta, a dopuszczenie aparatów posiadających inne rozwiązania ograniczające dawkę pacjenta może sumarycznie dać większe korzyści.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający wymaga systemu redukcji dawki na początku i końcu obszaru skanowania, dynamicznie, w sposób ciągły zapewniający najwyższą ochronę radiologiczną pacjenta.

pkt. 8. Zapis oryginalny: Odległość ognisko lampy RTG – detektor mniejsza od 100 cm

- Czy Zamawiający dopuści zmianę na zapis: Odległość ognisko lampy RTG – detektor mniejsza od 104cm.

- zaznaczyć należy, że oferowany przez nas system przy odległości ognisko lampy RTG – detektor mniejszej niż 104 cm ma średnicę 72 cm. Pragniemy wyjaśnić, że parametr odległości pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem, ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji tomografu, charakterystycznej dla firmy Siemens, związany z małą średnicą gantry, a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie. Pomiędzy średnicą otworu gantry, a odległością pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem zachodzi ścisła korelacja: im większa średnica gantry, tym większa odległość pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem, natomiast nie ma żadnych względów użytkowych, diagnostycznych, czy względów bezpieczeństwa, które przy obecnym rozwoju tomografii komputerowej stawiały krótką geometrię jako gwarant niskiej niższej dawki. Duży otwór gantry przekłada się na konkretne korzyści kliniczne i użytkowe: możliwość badania pacjentów bariatrycznych, większy komfort pacjenta, techników przy pozycjonowaniu pacjentów, Tymczasem, z posiadania krótszej geometrii / mniejszego otworu gantry, nie płyną żadne korzyści.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.04.2020, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

pkt. 10. Zapis oryginalny: Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę

- Czy Zamawiający dopuści zmianę na zapis: Algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych

- Funkcjonalność aparatu w tym przypadku pozostaje bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie algorytmu do redukcji zniekształceń od elementów metalowych

pkt. 12 . Zapis oryginalny: Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - przy użyciu dwóch kolejnych skanów spiralnych

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego aparat nie spełniający powyższego rozwiązania?

- Funkcjonalność powyższej akwizycji jest kontrowersyjna, gdyż przy opisanej technologii pacjent jest narażony na wyższe dawki niż podczas standardowego badania.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.04.2020, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej technologii wykonywania badań dwuenergetycznych.

pkt. 12 . Zapis oryginalny: Etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej oraz etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego aparat nie posiadający powyższej funkcji? Opisane rozwiązanie ma niską przydatność w faktycznej pracy, etykietowanie to po prostu numerowanie żeber oraz kręgów stosowane jedynie przez firmę Siemens.

Odp. Intencją Zamawiającego nie jest ograniczenie konkurencji dlatego modyfikuje zapisy zaproszenia zgodnie odpowiedzią dotyczącą punktu 13 z dnia 20.04.2020,

pkt. 18. Zapis oryginalny: Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Interfejs na stacji operatorskiej i lekarskiej spójny graficznie, oprogramowanie od jednego producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie interfejsu stacji operatorskiej i lekarskiej spójnego graficznie, oprogramowanie od jednego producenta.

pkt. 19. Zapis oryginalny: Tomograf sprzężony w klasie min III wg normy CiA 425 z strzykawką środka kontrastowego.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Tomograf sprzężony w klasie min III wg normy CiA 425 z strzykawką środka kontrastowego lub tomograf sprzężony ze strzykawką środka kontrastowego, posiadający oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.04.2020, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

II - Najistotniejsze cechy zaoferowanego stanowiska:

pkt. a.

Wskazana w pkt. a. załącznika nr 3 nazwa CT Lung Change to nazwa własna.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Aplikacji do porównywania badań CT płuc, znajdująca zmiany w strukturze płuc, istotna przy ocenie kontrolnej (np. ocenie w trakcie leczenia lub po wyleczeniu). Inteligentny algorytm do porównywania badania bieżącego z poprzednim (np. sprzed 1 -2 tygodni), zaznaczający w kolorze (np. w kolorach: pomarańczowy zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkie zmiany w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, w szczególności drobne zmiany struktury pomiędzy badaniami płuc. Inaczej mówiąc, obrazy bieżące i poprzedni mogą być poprawne, ale zmiana pomiędzy nimi daje istotną informację diagnostyczną- aplikacja przeznaczona do diagnostyki COVID-19.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta.

pkt. b.

Wskazana w pkt. b. załącznika nr 3 nazwa Lung CAD Rapid Results to nazwa własna.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Automatyczne wyszukiwanie guzków uruchamiane automatycznie w tle (skrining) lub ręcznie przez radiologa - aplikacja przeznaczona do COVID-19”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta.

pkt. c.

Wskazana w pkt. c. załącznika nr 3 nazwa Calcium Scoring Rapid Results to nazwa własna.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Automatyczne określanie indeksu zwapnień (uruchamiane automatycznie w tle lub ręcznie), wspomagające wczesne wykrywanie chorób układu krążenia jako dodatkowa informacja diagnostyczna, nie wymagająca zaangażowania (czasu) radiologa.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, w pełni realizujących wymagane funkcjonalności oraz posiadające nazwy własne producenta.

pkt f.

- Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający funkcji „ automatyczne numerowanie żeber/kręgosłupa”. Opisane rozwiązanie ma niską przydatność w faktycznej pracy, etykietowanie to po prostu numerowanie żeber oraz kręgów stosowane jedynie przez firmę Siemens.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Wymagana funkcjonalność jest istotna ponieważ znacząco skracająca czas wykonywania i oceny badań, szczególnie w sytuacji gdy będą wykonywane duże ilości badań obszaru klatki piersiowej, a także badania porównawcze monitorujące proces leczenia.

pkt. 27

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy zintegrowany z tomografem.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.