Bydgoszcz 2022.02.15

dot. Postępowania na dostawę i montaż

cyfrowego aparatu sufitowego RTG

Nr post. 022/1/2022

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 14.02.2022r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/1/2022:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1.

W jakim terminie wykonawca może dokonać wizji lokalnej?

Odp. Wizja lokalna od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, po uprzednim umówieniu wizyty tel. 52/32 55 692 p. Tomasz Nowosad.

Pytanie 2

Czy zamawiający posiada zwymiarowany rysunek pomieszczenia w którym ma znajdować się RTG?

Odp. Wykonawca posiada zwymiarowane rysunki pomieszczeń i udostępni je do  wglądu.

Pytanie 3

Czy w pomieszczeniu jest zasilanie trójfazowe 400 V (trzy kable faza, uziemienie i kabel neutralny? Jaki jest przekrój przewodów i z jakiego materiału są wykonane?

Odp. W pomieszczeniu jest zasilanie trójfazowe 400 V (trzy kable faza, uziemienie i kabel neutralny). Jest to przewód 5xLgY 50mm2.

Pytanie 4

Czy wartość zabezpieczeń w rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się w pracowni wynosi minimum 100 A? Jeżeli nie, to jaka jest wartość zabezpieczenia elektrycznego?

Odp. Wg. posiadanej dokumentacji projektowej:

-wartość zabezpieczenia elektrycznego w rozdzielni głównej 80A.,

-tablica rozdzielcza (TR) w pomieszczeniu pracowni zabezpieczenie wkładką topikową zwłoczną 63A.

Pytanie 5

Z jakich materiałów zrobiony jest strop nad i pod pracownią? Jeżeli nie wiadomo, to czy możemy zrobić odkrywki przed złożeniem oferty?

Odp. Strop nad pracownią o konstrukcji drewnianej. Strop pod pracownią płyta Kleina lub belkowo-pustakowy. Ściany murowane z cegły pełnej.

Pytanie 6

Czy w pomieszczeniu działa klimatyzacja i wentylacja? Jeżeli tak, to czy możemy mieć wgląd do aktualnych testów wentylacji?

Odp. W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna oraz klimatyzatory typu Split. Urządzenia poddawane są okresowym przeglądom i powinny spełniać parametry projektowe. Nastawy wentylacji mechanicznej nie były modyfikowane po jej wykonaniu.

W celu wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości Wykonawca powinien dokonać we własnym zakresie pomiary wydajności oraz dokonać oceny jej stanu technicznego. Wykonawca powinien również dokonać oceny czy obecne rozwiania techniczne spełniają obowiązujące przepisy prawa oraz czy zapewniają odpowiednie warunki dla pracy urządzeń oraz przebywających tam ludzi.

Pytanie 7

Czy możemy prosić o udostępnienie obecnego projektu osłon stałych? Jeżeli brak projektu, to czy możemy zrobić odkrywki przed złożeniem oferty?

Odp. Zamawiający posiada i udostępni do wglądu projekt osłon stałych.

Pytanie 8

VII Detektor BEZPRZEWODOWY

Punkt 69 „Możliwość współdzielenia detektora z minimum jednym mobilnym aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego”

Umieszczenie opisanego parametru spowoduje ograniczenie konkurencji. Wnosimy o zniesienie zapisu.

Odp. Pytanie dotyczy raczej punktu 70. Zmawiający rezygnuje z tego zapisu

Pytanie 9

VII Detektor BEZPRZEWODOWY

Punkt 80 „Detektor wyposażony w zintegrowaną rączkę do przenoszenia i obsługi detektora”

Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli detektor posiada uchwyt typu wgłębienie z 4-ch stron lub zewnętrzny uchwyt z rączką?

Odp. Tak, Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie za spełnione

Pytanie 10

Czy zamawiający może udostępnić projekt pomieszczenia w formacie DWG.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji elektronicznej.

Pytanie 11

Czy zamawiający potwierdza, że wszystkie wymiary zawarte w projekcie pomieszczenia są zgodne z stanem faktycznym.

Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania własnej dokumentacji projektowej, a po wykonaniu zleconego zakresu stosownej dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, zgłoszeniami i pozwoleniami.

Przedstawiane i udostępnione materiały projektu pomieszczeń pracowni Zamawiający otrzymał od poprzedniego wykonawcy. Wychodzimy z założenia, że odzwierciedlają stan faktyczny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie parametrów technicznych projektu oraz zawartych w nim wymagamy aby Wykonawcy dokonali ich weryfikacji i oceny podczas wizji lokalnej włącznie z wykonaniem inwentaryzacji.

Pytanie 12

Punkt 76 „Maksymalna waga detektora < lub = 3,3kg”

Czy zamawiający dopuści detektor, renomowanej firmy o wysokich parametrach własnych, który waży 3,6 kg. Pragniemy zwrócić uwagę, iż tak mała różnica w wadze nie wpłynie na ergonomie pracy technika wykonującego ekspozycje.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza detektor o wadze 3,6kg

Uwaga

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.03.2022r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2022r. o godz. 11.00

Termin związania ofertą do dnia 06.04.2022r.