WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 2020.06.05

Nr postępowania 8/2020

Zaproszenie do złożenia oferty

postępowanie poniżej 30.000 euro

Jesteśmy zainteresowani zakupem komory laminarnej oraz kabiny PCR ( komora laminarna nastołowa ).

Specyfikacja warunków zamówienia dla poszczególnych urządzeń przedstawia się następująco:

Pakiet nr 1

Komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa

- komora laminarna przeznaczona do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie ,spełniająca wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

- komora laminarna musi posiadać filtry HEPA H154 o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek >=0,3 µm

- szerokość zewnętrzna nie większa niż 1300mm, a szerokość wewnętrzna minimalnie 1200mm

- wentylatory komory powinny być napędzane silnikami stałoprądowymi ,które zapewniają automatyczną kompensację przepływu powietrza wraz ze wzrostem poziomu zapchania filtrów

- boki komory przeszklone

- narożniki komory zaoblone w celu utrzymania urządzenia w czystości

- blat roboczy panelowy ,umożliwiający łatwe wyjęcie

- otwory odciągowe w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą -na ścianie tylnej tuż nad blatem

- szyba frontowa ustawiona pod kątem /skośnie ( 80º+/- 5˚) w stosunku do blatu roboczego

- szyba nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu

- szyba przesuwana elektrycznie, z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji ,,do pracy”

- okno frontowe wraz z szybą odchylane co najmniej do poziomu ,wspomagane i zabezpieczane przed upadkiem za pomocą teleskopów gazowych

- panel sterowniczy z wyświetlaczem LED umieszczony na frontowej części komory laminarnej, pod oknem frontowym, kontrolującym wszystkie funkcje komory, umożliwiający śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawania z krzesła

- wszystkie funkcje komory laminarnej uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych czytelnymi piktogramami, umieszczone na frontowej części komory laminarnej

- wskaźnik informujący o wzroście zużycia filtrów oraz licznik liczby godzin pracy komory umieszczony na panelu sterowania nad oknem frontowym

- oświetlenie obszaru pracy -intensywność co najmniej 850 lux

- lampy UV zaopatrzone w programator czasu pracy i blokowanie wszystkich pozostałych funkcji komory podczas ich pracy.

- komora laminarna stojąca na dedykowanym poziomowym stelażu, dostarczanym z urządzeniem

- informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów

- zasilanie (V)(Hz) 230V/50Hz.

- blat komory laminarnej wyposażony w regulowane podpory pod ręce zapobiegające zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy, umieszczone wewnątrz komory roboczej( pozostają tam po zamknięciu okna)

- komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej.

- poziom głośności nie większy niż 58dB

- parametry oferowanej komory laminarnej muszą być potwierdzone folderem producenta, certyfikatem zgodności z normą EN 12469 wydanym przez jednostkę akredytowaną ,deklaracją CE.

Pakiet nr 2

Kabina PCR ( komora laminarna nastołowa )

- kabina PCR o wymiarach : wysokość 965mm, szerokość 810mm, głębokość 670mm

( +/- 50mm wszystkie wymiary )

- oświetlenie wnętrza komory diodami LED ,natężenie oświetlenia min. 900 lux

- blat roboczy z zaokrąglonymi rogami wykonany z materiału o małej porowatości, zapewniający łatwe czyszczenia i dezynfekcję

- wbudowany anemometr monitorujący przepływ powietrza, oraz informujący o konieczności wymiany filtra HEPA

- automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu szyby przedniej

- komora wykonana z syntetycznego szkła zapewniającego przed promieniowaniem UV oraz promieniowaniem Beta emitowanym przez radioaktywne izotopy .

- parametry oferowanej komory laminarnej muszą być potwierdzone folderem producenta, deklaracją CE.

Ofertę można złożyć na poszczególne urządzenia oddzielnie. Minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi 24 miesiące. Termin realizacji zamówienia max. 8 tygodni ( 56 dni ) licząc od daty podpisania umowy

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami tz.:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenia – załącznik nr 2 i 3

- Folder producenta, certyfikat zgodności z normą EN 12469 wydanym przez jednostkę akredytowaną, deklaracją CE – dla komory laminarnej nr 1

- Folder producenta, deklaracją CE – dla komory laminarnej nr 2

- Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Ofertę należy przesłać do dnia 16.06.2020r. godz. 9.00 w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego -   85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12

Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102 16.06.2020r. o godz. 9.30

Uwaga

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku ze zmianą organizacji pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 zarówno po stronie wykonawców jak i Zamawiającego oraz występujące trudności dot. dostarczania przesyłek kurierskich dopuszczamy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez e-puap lub na  e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Osoby przewidziane do kontaktu:

– p. AleksandraSzwed-Kowalska – Kierownik Dzialu Diagnostyki Laboratoryjnej

tel. 52/32 55 673 w sprawach merytorycznych

– p. Tadeusz Chmielewski – Kierownik Działu Administracji,

Zamówień Publicznych i ds. Żywienia

tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664,

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl w sprawach proceduralnych

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.                            Kryterium                                                       Ranga

1.              Oferowana cena                                                                  90 %

2.              Okres udzielanej gwarancji				           10  %

Algorytm dla porównania ofert.

P=   ( Cn : Co ) x 90 + ( Go : Gmax ) x 10

Cn   -   najniższa cena  złożona przez wykonawcę

Co   -   rozpatrywana cena oferty

Gmax -  najdłuższy proponowany okres udzielanej gwarancji

Go  -  rozpatrywany okres udzielanej gwarancji oferty

Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe.

1.	Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca

wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez

Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danym pakiecie.

z poważaniem

Załącznik Nr 1

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					(podpis i pieczątka)

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na:

„Dostawy komory laminarnej, kabiny PCR( komora laminarna nastołowa )”

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za łączną kwotę:

Pakiet nr 1

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 2

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Udzielamy ……. miesięcznego okresu gwarancji dla pakietu  nr ………

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania prowadzonego postępowania

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony)

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

#### Załącznik Nr 2

Wykonawca

…………………………………

…………………………………

……………….…………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

……….………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne nr 8/2020 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			             	(podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

INFORMACJA czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK     /  NIE     - odpowiednio zakreślić

1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

................................................	                 		...................................

(miejsce i data wystawienia)	                      	  (podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				            (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 3

Wykonawca

………………………………………

………………………………………

………………………………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

………..………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu Nr 8/2020, określone przez Zamawiającego

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			            	(podpis i pieczątka)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Załącznik nr 4

UMOWA SPRZEDAŻY NR ……………..

zawarta w Bydgoszczy dnia ……………2020 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza  w 85-030 Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS  0000063531, NIP 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

- …………………………………………….

zwanym w treści umowy Kupującym.

a

………………………………………………………………..., z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………..prowadzonym przez Sąd w……………, kapitał zakładowy ………….,

NIP ………………………… reprezentowanym przez:

- ……………………………………………

zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

Umowa została zawarta zgodnie z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………….. typu………………………. w ilości ………. szt.

§2

Przedmiot umowy wymieniony w § 1 zostanie dostarczony do siedziby Kupującego tj. do Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą przy

ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy, w terminie do dnia ………………2020r.

§3

1.   Wartość umowy wyrażona w PLN jest stała i wynosi:

-  …………………- zł netto, (słownie………………………….. )

-  …………………-zł brutto (z podatkiem VAT) (słownie………………………)

2.   Ustalona wartość przedmiotu umowy określona w ust.1 zawiera cenę towaru, opakowania, koszty transportu do siedziby końcowego Użytkownika, instalacji, przeszkolenia obsługi oraz uruchomienia.

§4

1.Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego  wskazane na fakturze  w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku.

§5

1.	Instalacja i uruchomienie zakupionego sprzętu nastąpi w dniu dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego.

2.	Sprzedający przeprowadzi przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, u końcowego użytkownika wskazanego przez Kupującego, w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu objętego umową w terminie ustalonym przez strony potwierdzone protokołem uruchomienia (protokołem zdawczo -odbiorczym)

§6

1 Sprzedający udziela gwarancji na okres …… miesięcy licząc od daty uruchomienia sprzętu objętego umową, a wszelkie naprawy wykonywane będą na koszt Sprzedawcy.

2.	Koszt dojazdu do końcowego odbiorcy urządzenia oraz koszt ewentualnego transportu urządzenia do autoryzowanego serwisu ponosi Sprzedawca.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.

4. Sprzedający gwarantuje dokonanie 1 bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w ciągu każdego roku obowiązywania gwarancji.

5. Dostępność części zamiennych wynosi min 8 lat od daty zakończenia produkcji  sprzętu będącego przedmiotem umowy.

6. Czas reakcji posiadanego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wynosi 72 godz.

§7

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie prowadzony przez:

firmę ………………………………………………………………………………….,

tel. kontaktowy ………………… - fax ……………………………, e-mail ……………………………….

§8

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy;

2.	Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

3. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy określonym w § 2 umowy, nie uzgodnionym z

Kupującym, przewiduje się możliwość naliczania przez Kupującego kary umownej w wysokości

0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wartości brutto określonej w  § 3 umowy, liczonej za

każdy dzień opóźnienia.

§9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie strony oświadczają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, ze konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§10

W przypadku roszczeń związanych z niniejszą umową spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Kupującego, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA						KUPUJĄCY