Bydgoszcz 2018.06.27

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 Euro na zadanie:

Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego

Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu

Obserwacyjno – Zakaźnym  im. Tadeusza Browicza z siedzibą  w Bydgoszczy

Nr 576032-N-2018 z dnia 20.06.2018r.

Nr post. 022/8/2018

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 27.06.2018r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

- Czy Zamawiający dopuści panel medyczny pionowy o wymiarach 1200 x 251 x 94 mm (długość x szerokość x głębokość) +/- 5% dyferencjał

Odp. Nie. Panel powinien mieć długość 1400-1600mm ze względu na wymaganą

minimalną długość uchwytów rurowych wynoszącą 1350mm.

Pionowe wsporniki rurowe po obu stronach panela powinny być na

zawiasowym ramieniu i powinny mieć długość minimum 1350mm (mierząc

wewnętrzny wymiar między uchwytami).

- Proszę o potwierdzenie, iż w wymienionym panel pionowy intensywnej terapii ma posiadać:dwa gniazda tlenu, dwa gniazda AIR (sprzężone powietrze 5 bar), gniazdo próżni gniazdo LAN RJ45 – 4 szt., gniazdo ekwipotencjalne, gniazda 230v -15 szt.

dwie rury boczne REXROT na całej długości panela uchwyt do montażu pomp infuzyjnych, uchwyt przystosowany do mocowania sprzętu diagnostycznego, uchwyt pulpitowy do pomp infuzyjnych brak oświetlenia (pacjenta, nocne, sali)

Odp. Potwierdzam, iż wymagane są panele posiadające 15 gniazd sieciowych z

uziemieniem, 4 gniada LAN RJ 45, gniazdo ekwipotencjalne, 2 gniazda tlenu, 2

gniazda powietrza, 1 gniazdo próżni, szynę do zamocowania osprzętu jak ssak,

półka, kosz na jednorazowe przybory jak cewniki do odsysania itp.

- Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż jest to jednostronny panel pionowy (gniazda elektryczne są po prawej lub lewej – w zależności gdzie jest położone łóżko), a gniazda punktów gazów medycznych są umieszczone w środkowej komorze od frontu.

Odp. Panel na intensywnej terapii jest panelem centralnym umieszczonym za

wezgłowiem pacjenta dlatego najlepiej aby panel miał gniazda rozmieszczone

symetrycznie albo na powierzchni czołowej.

- W przedmiarach instalacji sanitarne poz. 326 jest sprawdzenie funkcjonalności 25 szt. punktów poboru gazu. Z rysunku 11 wynika według mnie, iż są 23 punkty – proszę o sprecyzowanie.

Odp. Jest 25 punktów przyłączy gazowych - (2xAIR + 2x TLEN + 1x PRÓŻNIA) = 5

gniazd oraz są 4 stanowiska OIT i jedno stanowisko w gabinecie zabiegowym.

- Czy Zamawiający potwierdza, iż do instalacji GM zakupi wraz z montażem podtynkową tablice gazów medycznych z trzema punktami (tlen, air, próżna) w gabinecie zabiegowym 023

Odp. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej tablicy w gabinecie zabiegowym 023.

Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją

projektową oraz przedmiarem.

- Czy Zamawiający dodatkowo ocenia gwarancje na gotowy wyrób medyczny i czy jest jakaś klasyfikacja (długość gwarancji na gotowy produkt medyczny – ilość punktów?)

Odp. Nie, Zamawiający dodatkowo nie ocenia gwarancji na wyroby.