Bydgoszcz, 03.01.2020 r.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

85-030 Bydgoszcz

ul. Św. Floriana 12

Nr sprawy: 022/19/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego”

W nawiązaniu do zapytań otrzymanych drogą elektroniczną, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Wykonawca 1

Dotyczy pakietu nr 10 – aparat RTG

pkt 23.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na moc małego ogniska lampy o wartości 16 kW?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

pkt 24.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na moc dużego ogniska lampy o wartości 50 kW?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

pkt 42.

Czy Zamawiający wyraz zgodę na cyfrowy panel detekcyjny o wymiarze powierzchni aktywnej 348,95 mm x 425,25 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

pkt 57.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas ciągłej jazdy bez ładowanie akumulatora 3,6 h?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

pkt 94.

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania pomiarów na stacji lekarskiej a nie na konsoli technika?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Wykonawca 2

Dotyczy pakietu nr 10 – aparat RTG

- Pakiet nr 10 – zwracamy się z prośbą o ustalenie odrębnego maksymalnego terminu realizacji przedmiotu umowy tj. aparatu rentgenowskiego do 60 dni tj. tak jak dla pakietu nr 3. W szczególności prośba podyktowana jest specyfiką zakresu przedmiotowego pakietu nr 10 (mobilny aparat rentgenowski), który jest złożony, produkowany na indywidualne zamówienie zgodne z wymogami technicznymi Zamawiającego, a także sam proces instalacji jest o wiele bardziej skomplikowany niż w przypadku np. łóżek, mebli, odzieży, czy prostszego sprzętu medycznego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą jak na wstępie o przypisanie dla pakietu nr 10 terminu realizacji jak dla pakietu nr 3 tj. „zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia podpisania umowy”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie tz. max termin dostawy odrębny dla aparatu RTG do  60 dni licząc od dnia podpisania umowy

- Pakiet nr 10 - w zakresie poziomu kar umownych ważne jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy. Rozumiemy, iż biorąc pod uwagę przedmioty zamówienia w innych pakietach o relatywnie niskiej wartości jednostkowej kara w wysokości 2% oznacza nominalnie kwotę na akceptowalnym, a nade wszystko mobililzującym wykonawców poziomie. W przypadku pakietu nr 10 w naszej ocenie 2% od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, to kara na niezwykle wysokim poziomie (nawet kilka tysięcy złotych dziennie), zdecydowanie powyżej poziomu stosowanego w zamówieniach tego typu, dlatego wnosimy o modyfikację zapisu umowy dla pakietu nr 10 do wysokości 0,5% wartości za każdy dzień zwłoki lub przypisanie konkretnej wartości np. 1000 zł dziennie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie zapisu umowy § 3 pkt. 6 tj. „zapewnić serwis gwarancyjny w okresie gwarancji oraz serwis pogwarancyjny przez cały okres użytkowania sprzętu przez Zamawiającego”, zapisy należy rozumieć jak niżej:

- w przypadku serwisu gwarancyjnego chodzi o świadczenie serwisu gwarancyjnego, a

- w przypadku serwisu pogwarancyjnego chodzi o zapewnienie dostępności serwisu.

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje świadczenia serwisu w okresie gwarancji, po okresie gwarancji jedynie zapewnić dostępność serwisu

- Pakiet nr 10 – wnosimy o modyfikację zapisu § 3 pkt. 6 poprzez zmianę „przez cały okres użytkowania sprzętu przez Zamawiającego” na „minimum 10 lat od sprzedaży”. Prośba podyktowana jest faktem iż nie jest możliwym przewidzenie przez jaki okres Zamawiający będzie użytkować przedmiot umowy, wykonawca może zagwarantować tylko jasno określone warunki i parametry.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis § 3 pkt. 6 projektu umowy na:

Zapewnić serwis gwarancyjny w okresie gwarancji oraz serwis pogwarancyjny na okres min. 10 lat od daty sprzedaży.

Wykonawca 3

Dotyczy pakietu nr 10 – aparat RTG

Pytanie 1.

| 21. | Pojemność cieplna kołpaka lampy nie mniejsza niż 1200 kHU. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści aparat którego pojemność cieplna kołpaka wynosi 1056 kHU?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2.

| 24. | Moc ogniska dużego co najmniej 50 kW |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści aparat którego moc dużego ogniska wynosi 46 kW?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie

Pytanie 3.

| 29. | Wysokość transportowa złożonej kolumny nie większa niż 135 cm. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści aparat którego wysokość transportowa złożonej kolumny wynosi 139,6?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4.

| 32. | Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny nie większa niż 75cm. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści, minimalną odległość ogniska od lampy do kolumny, która wynosi 79,3 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5.

| 42. | Wymiary powierzchni aktywnej nie mniejsze niż 350 mm x 430 mm. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści detektor którego wymiary powierzchni aktywnej to 345 mm x 425 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6.

| 45. | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści dopuści urządzenie, które nie posiada automatycznej kalibracji detektora przy każdym starcie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7.

| 56. | Akumulatorowe zasilanie zespołu napędowego – osobny akumulator dla systemu jezdnego. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8.

| 72. | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległości detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez wyżej wymienionej funkcji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9.

| 100. | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawek co najmniej w formacie XML. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści wyżej wymieniony raport w formacie CSV?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie

Pytanie 10.

| 103. | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badań odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML. |
| --- | --- |

Czy zamawiający dopuści wyżej wymieniony raport w formacie CSV?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie

Wykonawca 4

Dotyczy pakietu nr 5 – osprzęt gazy medyczne

- Czy w pozycji 1 ssak próżniowy, Zamawiający dopuści ssak o strumieniu przepływu max. 115 l/min, który zawiera wymagany zakres 40-80 l/min?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści ssak o strumieniu przepływu max. 115 l/min.

- Czy w pozycji 3 zawór czerpalny, Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji podciśnienia 
w zakresie od  -1000 do 0 mbar?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji podciśnienia w zakresie od  -1000 do 0 mbar.

- Czy w pozycji 3 zawór czerpalny, Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji podciśnienia 
w zakresie od  -600 do 0 mbar?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy w pozycji 3 zawór czerpalny, Zamawiający dopuści którego maksymalny strumień przepływu wynosi 115 l/min, który zawiera wymagany zakres 40-80 l/min?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści którego maksymalny strumień przepływu wynosi 115 l/min.

- Czy pozycja 4 „wtyk sprężonego powietrza wyposażony w płynny regulator”, dotyczy dozownika (przepływomierza z możliwością regulacji) dla sprężonego powietrza wyposażony we wtyk AGA?

Odp. Tak. Poz. nr 4 dotyczy dozownika (przepływomierza z możliwością regulacji) dla sprężonego powietrza wyposażony we wtyk AGA.

- Czy dla pakietu 5, Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem i szkoleniem pracowników?

Odp. Nie. Pod warunkiem dostarczenia do każdej pozycji asortymentu instrukcji w j. polskim.

Wykonawca 5.

Dotyczy pakietu nr 5 – osprzęt gazy medyczne oraz pakietu nr 6 – ssak stanowiskowy

- W §3 ust.2 umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik nr 4 do siwz, Zamawiający wskazuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy m.in. zapewnienie nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego  z zakresu obsługi dostarczonego przedmiotu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od tego zapisu w zakresie pakietu nr 5 i 6, z uwagi na to, iż dostarczane w tym pakietach urządzenia, będą posiadały instrukcję obsługi w języku polskim, na podstawie której Zamawiający samodzielnie będzie w stanie uruchomić i obsługiwać  dostarczone urządzenia, bez przeprowadzania dodatkowych szkoleń przez Wykonawcę w tym zakresie.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Dotyczy pakietu nr 6 – ssak stanowiskowy

- Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 6 Zamawiający wymaga regulatora ssania montowanego bezpośrednio do punktu poboru próżni (opis z poz. 2 tabeli parametrów)?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga regulatora ssania montowanego bezpośrednio do punktu poboru próżni.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6  zamiast butelek szklanych na wydzielin - które mogą się łatwo uszkodzić - kanister wykonany z poliwęglanu na wkłady jednorazowe?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści w pakiecie 6  zamiast butelek szklanych na wydzielin - które mogą się łatwo uszkodzić - kanister wykonany z poliwęglanu na wkłady jednorazowe pod warunkiem możliwości dezynfekcji kanistra w myjni maszynowej w temperaturze 65 °C.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6  zamiast uchwytu do ramy łóżka uchwyt ścienny do mocowania  butli/kanistów?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 5

- Czy w pakiecie 5 Zamawiający dopuści regulator ssania z przepływem 0-100l/min ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści regulator ssania z przepływem 0-100l/min.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 zamiast zaworu czerpalnego regulator ssania montowany bezpośrednio do punktu poboru próżni  z regulacją w zakresie  0-100kPa/0-750mmHg i z przepływem 0-100l/min

Odp. Tak. Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 zamiast zaworu czerpalnego regulator ssania montowany bezpośrednio do punktu poboru próżni  z regulacją w zakresie  0-100kPa/0-750mmHg i z przepływem 0-100l/min

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 zamiast wtyku do sprężonego powietrza z płynna regulacją – przepływomierz  do sprężonego powietrza montowany bezpośrednio do punktu AIR z płynną regulacją w zakresie od 0-15l/min?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 zamiast wtyku do sprężonego powietrza z płynna regulacją – przepływomierz  do sprężonego powietrza montowany bezpośrednio do punktu AIR z płynną regulacją w zakresie od 0-15l/min

Wykonawca 6

Dotyczy pakietu nr 3 – stoły i regały ze stali nierdzewnej

- Czy zamawiający zamiast atestu PZH dopuści atest higieniczny wydany przez niezależną jednostkę dla gotowych wyrobów, potwierdzający zastosowany materiał tj. stal i przeznaczenie wyrobów do stosowania w jednostkach służby zdrowia?.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Wykonawca 7

Dotyczy pakietu 14 – myjnia przelotowa 2 szt., suszarka do sprzętu – 1 szt.

Pytanie nr 1 (dot. SIWZ, pkt 7.1)

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia dla pakietu 14 do 60 dni od daty podpisania umowy? Wynika to z faktu, że myjnie – dezynfektory oraz suszarki narzędziowe /do sprzętu anestezjologicznego są produkowane tylko na indywidualne zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuści zaproponowany termin dostawy dla pakietu 14 do 60 dni.

Wykonawca 8.

Dotyczy pakietu 1 – pompa infuzyjna 28 szt., pompa infuzyjna przepływowa – 4 szt.

Dotyczy pakietu nr 1 - Pompa infuzyjna przepływowa (4 szt.)

- Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy zasilanej z akumulatora wewnętrznego pow. 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. i  pow. 5 godz. przy przepływie 1500ml//godz.?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

- Dot. pkt. 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z regulacją szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

- Dot. pkt. 29 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z funkcją programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Dot. pkt. 55 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z możliwością komunikacji w standardzie RS232, USB,  a komunikacja Ethernet przez stację dokującą?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Dotyczy pakietu nr 1 - Pompa infuzyjna (28 szt.)

- Dot. pkt. 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z automatyczną funkcją antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa  ≤0,35 ml?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Dot. pkt. 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z  możliwością programowania infuzji w jednostkach dawkowania :   ng, μg, mg, g, mmol, mjedn., jedn., cal, kcal mEg?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Dot. pkt. 26 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z  dwoma rodzajami bolusa:

- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

- Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 ml. / 0,1  - 1200 ml/h , automatyczne wyliczenie czasu?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Dot. pkt. 28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z  funkcją programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Dot. pkt. 58 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pompy z możliwością komunikacji w standardzie RS232, USB,  a komunikacja Ethernet przez stację dokującą?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Dot. pkt. 72/ 74 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę oprogramowania w I półroczu 2020 r. oraz licencję oprogramowania na 10 lat?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Wykonawca 9.

Dotyczy pakietu 1 – pompa infuzyjna 28 szt., pompa infuzyjna przepływowa – 4 szt.

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 7  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z techniczną możliwością podaży dotętniczej, lecz wpisu tej funkcji w dokumentach ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

–  Pkt. 10/11 	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

–  Pkt. 12	 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 18    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 24    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,

Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 31	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 40	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 41	Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?

Odp. Konfigurowanie co zawarte jest na ekranie pompy.

– Pkt. 41	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału ? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 52	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z ogólnym alarmem braku lub źle założonej strzykawki zamiast alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 60	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 67	Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do statywów oraz stacji dokujących po odłączeniu uchwytu mocującego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 71  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą o masie poniżej 10 kg ?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 74  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprogramowanie do monitorowania pomp było dostarczone najpóźniej do końca stycznia 2020 r ?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Pompa infuzyjna przepływowa

– Pkt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 7  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z techniczną możliwością podaży dotętniczej, lecz wpisu tej funkcji w dokumentach ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 8  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 9 godz. przy przepływie 25 ml/godz.?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

–  Pkt. 12/13 	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

–  Pkt. 14	 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 18    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 24    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z zabezpieczeniem poprawności infuzji na zasadzie alarmu w przypadku braku lub źle założonego drenu ?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

– Pkt. 26    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z możliwością obsługi wszystkich standardowych drenów bez DEHP, bez dedykowanej zastawki sylikonowej ?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 29    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z funkcją programowania czasu w zakresie od 1 min do 99 godzin 59 minut ?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 31	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

– Pkt. 36	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z programowanym ciśnieniem okluzji w zakresie od 75 do 900 mmHg ?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

– Pkt. 57	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Wykonawca 10.

Dotyczy przedmiotu zamówienia- Pakiet 2- Stolik zabiegowy typu MAYO ilość 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo opisany poniżej?

Stolik instrumentalny w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 1x blat z

podniesionym rantem, podnoszony ręcznie, regulacja w zakresie: 850-

1300 mm, podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o

średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą.

Wymiary całkowite: 750x500x850-1300mm

wymiary blatu: 750x500 mm

wymiary powierzchni użytkowej blatu: 747x497 mm

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia- Pakiet 2- Szafka do urządzeń medycznych ilość 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę do urządzeń medycznych opisaną poniżej?

Stolik wielofunkcyjny - asyst wyposażenie: 2x blat z podniesionym rantem 450x320x10mm, 1xszuflada z blatem z podniesionym rantem (szuflada: 450x320x155mm; blat:450x320x10mm), 1x rączka do przemieszczania.

WYKONANIE:

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

- podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podniesionym rantem

- szuflada stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały (za dopłata: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9)

Wymiary całkowite: 500x400x800 mm (wysokość-od podłoża do blatu)

wymiary blatu: 450x320x10 mm

wymiary powierzchni użytkowej blatu: 447x317x10 mm

wymiary szuflady: 450x320x155 mm

wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia- Pakiet 2- Wózek OIT (reanimacyjny) ilość 5 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu i przechowywania materiałów medycznych, łatwy w obsłudze, stabilny oraz pozwalający na łatwe i wygodne czyszczenie i dezynfekcje, którego korpus wykonany jest z blachy malowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru spośród trzech wariantów (czerwony, niebieski oraz beżowy). Blat górny wykonany z HPL w kolorze białym, podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm w tym dwa blokowane.

Korpus wózka wyposażony w boczne prowadnice tworzywowe (9 prowadnic), pozwalające na wysuw szuflad lub tac, prowadnice wyposażone w blokadę pełnego wysuwu.

Wymiary wózka: wysokość 1020 mm, szerokość 765 mm, głębokość 570 mm.

Wózek zamykany roletą, która po otwarciu chowa się w górnej części wózka, roleta zamykana kluczem.

Uchwyt do przetaczania na jednym z boków wózka.

Wózek wyposażony w pięć koszy tworzywowych w standardzie ISO, w kolorze niebieskim, wymiary koszy- 2 kosze małe o wysokości 50 mm, 2 kosze średnie o wysokości 100 mm, 1 kosz duży o wysokości 200 mm.

Deklaracja zgodności CE wydana przez Producenta.

Zgłoszenie do RWM w Polsce.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia- Pakiet 2- Wózek opatrunkowy ilość 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny przeznaczony do przechowywania oraz transportu materiałów oraz urządzeń używanych na oddziałach szpitalnych. Wózek osadzony jest na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem, wyposażony w dwie  tace wykonane  ze stali pokrytej farbą proszkową odporną na zarysowania, pod górna tacą, szufladą wyłożona jest matą antypoślizgową zamykana na klucz.  Korpus wózka wykonany jest z płyty wiórowej zaś fronty z płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną PCV. System szynowy znajdujący się po obu stronach wózka umożliwia zamontowanie dodatkowego wyposażenia na jednej z czterech szyn.

Wymiary:

Waga: 47 kg

Szerokość całkowita: 97 cm

Średnica kół: 10 cm

Wysokość całkowita: 101 cm

Głębokość całkowita: 54 cm

Wymiary tacy górnej (Szer. x Gł.): 89,7 x 52,6 cm

Wymiary tacy dolnej (Szer. x Gł.): 89,3 x 52 cm

Wymiary szuflady (Szer. x Gł. x Wys.): 1 - 83 x 50 x 6,5 cm

Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wykonany z chromowanych  profili o średnicy 25,4 mm, wyposażony w blat górny o wymiarach 450x600x30 mm wykonany ze stali nierdzewnej oraz półkę dolną ażurową ze stali nierdzewnej o wymiarach 450x600x30 mm.

Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą. W narożnikach wózka cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem

Poniżej górnego blatu zamontowany wysuwany kosz w standardzie ISO  o wymiarach 600x400x100 cm.

Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wykonany ze stali nierdzewnej.

Wymiary wózka szerokość 72 cm, wysokość 101 cm , głębokość 46 cm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: pakiet 16 -Wyposażenie gabinetu do znieczulania

W związku z faktem, iż opisane meble mają być przeznaczone do gabinetu do znieczuleń, czyli do pomieszczenia o podwyższonej klasie czystości , czy Zamawiający będzie wymagał aby oczekiwane meble  zostały wykonane według poniższego opisu?

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

a) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

b) Deklaracji  producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz  z załączonym certyfikatem ISO 9001

c) W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), deklarację zgodności wraz informacją potwierdzającą  dokonanie takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. Okres dokonania takiego zgłoszenia nie może być krótszy niż trzy miesiące od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania o zamówienie publiczne

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta.	Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

3. Meble  o konstrukcji płycinowej w  całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty  meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i  kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .

4. Meble posadowione na metalowych nóżkach  związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

5. Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

6. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

7. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

8. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane  Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika

8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .

9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.

10. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .

11. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji

13. Do oferty należy dołączyć przykładowe szkice wszystkich zaoferowanych mebli.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 2,

Wózek OIT ( reanimacyjny)

- Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany w całości, tzn korpus, główna konstrukcja nośna, szuflady z tworzywowego, poliuretanowego odlewu, dzięki czemu wózek jest lekki, a jednocześnie wytrzymały?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający uchwyty i akcesoria w narożnikach korpusu, zatem nie ma potrzeby  stosowania rowków, gdyż jest to rozwiązanie zbędne, dodatkowo w rowkach kumuluje się brud?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością wyboru koloru (4propozycje) tylko przednich szuflad?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością dezynfekcji mechanicznej, poprzez naniesienie środków dezynfekujących oraz poprzez wytarcie powierzchni miękką ścierką?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez otworu ułatwiającego odpływ wody?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema krawędziami blatu głównego uniesionymi około 1cm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości 715mm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami blokowanymi przed wysuwem za pomocą kluczyka, zatem wózek nie jest wyposażony w roletę zakrywającą szuflady?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma uchwytami tworzywowymi wytłoczonymi w blacie głównym?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek z jedną szyną metalową na akcesoria nad blatem głównym?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści wózek w szuflady systemowe, wymiarami dopasowane do wózka w dwóch rozmiarach: 3 szuflady o wysokości 100mm oraz 2 szuflady o wysokości 150mm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

Ze względu na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 10 – aparat RTG oraz dla pakietu nr 14 - – myjnia przelotowa 2 szt., suszarka do sprzętu – 1 szt. Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 15 stycznia 2020 do godziny 11.00.