Bydgoszcz, 2021.01.13

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

85-030 Bydgoszcz

ul. Św. Floriana 12

Nr sprawy: 022/38/2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

W nawiązaniu do zapytań otrzymanych drogą elektroniczną, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Wykonawca nr 1.

Numer pakietu: 3

Nazwa: Zestaw składający się z 28 pomp strzykawkowych, 4 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 2 stacji dokujących na 8 pomp każda

POMPA STRZYKAWKOWA

Zestaw składający się z 28 pomp strzykawkowych, 4 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 2 stacji dokujących na 8 pomp każda.

Lp. 16

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z automatyczną funkcją antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa  ≤0,35 ml maks. dla strzykawki 50 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Lp. 20

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, g, mmol, mjedn., jedn., cal, kcal, mEq –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Lp.22

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową  z dwoma rodzajami bolusa :

Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–99,9 ml  0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Lp. 24

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową  z funkcją programowania objętości do podania (VTBD)0,1- 999 ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Lp.32

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową  z wskaźnikiem pracy pompy widoczne z min.4 metrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

LP. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie/ pompy strzykawkowej z portami komunikacyjnymi  RS 232  i USB a Ethernet prze stację dokującą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Lp. 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie pompy objętościowej z możliwością programowania infuzji w jednostkach dawki ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Lp. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy objętościowej z dwoma rodzajami bolusa ?

Dwa rodzaje bolusa:

Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50 ml/h).

Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–1000 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Lp. 32

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową  z wskaźnikiem pracy pompy widoczne z min. 4 metrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Lp. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie/ pompy strzykawkowej z portami komunikacyjnymi  RS 232 I USB a Ethernet prze stację dokującą?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  aby Wykonawca zapłacił Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Wykonawca nr 2.

Pakiet nr. 2

1.-Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC? Ponadto pragniemy zauważyć, iż przegląd tak obszernego pliku danych(1000 godzin) na ekranie kardiomonitora przy pomocy dotyku lub pokrętła będzie zadaniem bardzo czasochłonnym a wręcz niemożliwym do zrealizowania. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

2.-Pkt.6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3.-Pkt.16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor analizą odchylenia odcinka ST z wszystkich odprowadzeni jednocześnie w zakresie od – 2,0 do + 2,0 mV, bez możliwości zmiany jednostki pomiarowej mm co nie ma wpływu na poprawiany odczyt parametrów odcinka ST.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4.-Pkt.18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości monitorowania odcinka QT?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

5.-Pkt.23 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający regulacje kreślenia krzywej respiracji w prędkościach: 6,25mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6.-Pkt.27- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu z saturacji 20-254 ud/min.? Jest to wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów. Ponadto oferowany kardiomonitor umożliwia pomiar HR z EKG w zakresie 15-350 ud/min jak również pomiar PR z NIBP w zakresie 40-240 ud/min.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7.- Pkt. 54- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość regulacji sygnalizacji alarmowej w zakresie 10 poziomów bez możliwości ustawienia wzorca? Powyższa funkcja nie na istotnego znaczenia klinicznego w monitorowaniu pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8.- Pkt. 56- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością analizy HR

w postaci trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

9.- Pkt.57- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją analizy NIBP z ostatnich 24 godzin z informacją o wartościach ciśnienia; średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego, minimalnego, procentowego przekroczenia górnego oraz dolnego limitu w granicach ustalonych alarmów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10- Pkt.68- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

-rzut minutowy C.O,

-rzut minutowy nieinwazyjny ICG

-BIS

-AG

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Wykonawca  3

Numer pakietu: 2   Nazwa: Kardiomonitor

Pytanie Ad pkt 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie 5,5 kg łącznie z akumulatorem umożliwiającym samodzielną pracę przez ponad 5 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 5

Czy Zamawiający dopuści trendy 150 godzinne z rozdzielczością 1-minutową i trendy z ostatniej godziny z rozdzielczością 1-sekundowa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 6

Czy Zamawiający dopuści monitor z następującą pamięcią zdarzeń: 200 zdarzeń arytmii i 200 zdarzeń alarmowych z odcinkami krzywych dynamicznych i wartościami liczbowymi parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 16

Czy Zamawiający dopuści pomiar odchylenia ST w mV, bez ustawiania jednostki pomiarowej w mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 17

Czy Zamawiający dopuści prezentację zmian odchylenia ST w postaci wyświetlanych wartości liczbowych w mV?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad pkt 18

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez monitorowania odcinka QT?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad pkt 19

Czy Zamawiający dopuści analizę zaburzeń rytmu na podstawie 16 definicji arytmii, bez rozpoznawania migotania przedsionków?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad pkt 26

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru saturacji  1-100%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 27

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu  25-300/min?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 41

Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury z dokładnością określoną następująco: dokładność toru pomiarowego +/- 0,1˚C, dokładność czujnika ≤ ±0,2˚C?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 52

Czy Zamawiający dopuści wybór czasowego zwieszania alarmów: 60, 120, 180 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Ad pkt 54

Czy Zamawiający dopuści stawianie głośności sygnalizacji alarmowej na 5 poziomach do wyboru, oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji spośród 2 wzorców do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 55

Czy Zamawiający ręczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad pkt 56

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad pkt 57

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad pkt 60

Czy Zamawiający dopuści czas ładowania akumulatora ≤ 390 min, umożliwiający czas samodzielnej pracy nie krótszy niż 5 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 66

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad pkt 67

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji eksportu danych do standardowego komputera osobistego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ad pkt 68

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar rzutu minutowego metodą termodylucji, bez pozostałych, opisanych w tym wymaganiu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie ad wzór umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych na następującym poziomie:

w przypadku zwłoki w dostawie, w wysokości 0,2% (dwa procent) ceny brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Wykonawca  4

SIWZ, pkt. 7. Termin realizacji zamówienia i warunki dostawy

Czy Zamawiający dopuści w Części nr: 2 Nazwa: Kardiomonitor - 8 szt. Termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Wykonawca  5

Pakiet nr 3

Zestaw składający się z 28 pomp strzykawkowych, 4 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 2 stacji dokujących na 8 pomp każda

– Pkt. 4  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z techniczną możliwością podaży dotętniczej, lecz wpisu tej funkcji w dokumentach ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

–  Pkt. 8/9 	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

–  Pkt. 10	 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 20    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,

Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 27	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 35	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 36	Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?

Odpowiedź: Nazwa Oddziału, prędkość domyślna dla danego leku

– Pkt. 36	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału ? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 46	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z ogólnym alarmem braku lub źle założonej strzykawki zamiast alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 51	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe tylko z nowoczesnym portem USB typ C ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 53	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pompa infuzyjna przepływowa ( ogólne )

– Pkt. 4  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z techniczną możliwością podaży dotętniczej, lecz wpisu tej funkcji w dokumentach ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 6  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 9 godz. przy przepływie 25 ml/godz.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

–  Pkt. 9/10 	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

–  Pkt. 11	 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 23    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z zabezpieczeniem poprawności infuzji na zasadzie alarmu w przypadku braku lub źle założonego drenu ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 24    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z możliwością obsługi wszystkich standardowych drenów bez DEHP, bez dedykowanej zastawki sylikonowej ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 25    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z blokowanym zaciskiem wbudowanym w pompy, a nie w zestawy infuzyjne ? Działanie jest dokładnie takie same.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 28    Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z funkcją programowania czasu w zakresie od 1 min do 99 godzin 59 minut ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 30	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 35	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe z programowanym ciśnieniem okluzji w zakresie od 75 do 900 mmHg ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 52	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy przepływowe tylko z nowoczesnym portem USB typ C ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

– Pkt. 54	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy przepływowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Stacje dokujące

– Pkt. 5	Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do statywów oraz stacji dokujących po odłączeniu uchwytu mocującego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

– Pkt. 9  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą o masie poniżej 10 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca  6

dotyczy pakietu nr 3.

Czy Zamawiający Zgodzi się na przystąpienie do przetargu z pompami strzykawkowymi, objętościościowymi oraz stacjami dokującymi o następujących parametrach:

Pompa infuzyjna – strzykawkowa:

- Rok produkcji - 2020

- Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki - IP 32

- Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą.

- Zasilanie bateryjne. Bateria o czasie ładowania poniżej 3h do 90%

- Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin

- Wskaźnik poziomu naładowania/rozładowania akumulatora pompy.

- Wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej o średnicy Ø 25mm oraz na masztach infuzyjnych.

- Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy

- Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej

- Manualne mocowanie strzykawki w pompie (Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej)

- Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji.

- Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej

- Wbudowane gniazdo RS232

- Ciężar urządzenia wraz z przewodem zasilającym, uchwytem do przenoszenia, uchwytem do statywu oraz uchwytem do szyny medycznej to 2,4 kg

- Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia

- Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1rok

- Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możli

wością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA

- Praca ze strzykawkami o pojemności od 5, 10, 20, 30, 50/60 ml

- Minimalny zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1-1200 ml/h

- Objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9 ml

- Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania wraz z możliwością wyłączenia tej funkcji

- Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1%

- Możliwość pracy, co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie

- Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana

- Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością

Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji

- Możliwość podaży bolusa automatycznego z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10-1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml.

- Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana

- Możliwość podaży bolusa ręcznego z prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h z kontrolą objętości bolusa od 0,1 do 25 ml przy jednorazowym przytrzymaniu przycisku bolusa.

- Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu)

- Funkcja KVO z możliwością jej wyłączenia, programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz

- Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji

- Funkcja wypełnienia drenu

- Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu

- Biblioteka dla minimum 3000 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył., ręczny lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czas półtrwania danego leku

- Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili

- Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród minimum 50 jednostek dawkowania

- Możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego

- Możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów miękkich oraz maksymalnych limitów twardych dla protokołów dawkowania w bibliotece leków -Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od 200g do maksymalnie 250kg

-Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie

- Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami

- Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji)

- Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 8 parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy:

1) Typ i objętość zastosowanej strzykawki

2) Informacja o trwaniu infuzji

3) Informacja o wstrzymaniu infuzji

4) Informacja o trybie KVO

5) Informacja o nazwie leku

6) Informacja o stężeniu leku

7) Informacja o szybkości podaży leku

8) Informacja o dawce podaży leku

9) Informacja o objętości do podania

10) Informacja o objętości podanej

11) Czas pozostały do końca infuzji

12) Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji

13) Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji

14) Ikona stanu naładowania baterii

15) Nazwa profilu

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pompa objętościowa:

- Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020

- Pompa infuzyjna objętościowa do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie

- Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie min 2,5 kg.

- Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, urządzenie odporne na defibrylację

- Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, bateria wbudowana wewnątrz urządzenia

- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora oraz lampka kontrolna zasilania widoczne na płycie czołowej urządzenia

- Klawiatura symboliczna z automatyczną blokadą

- NiMH z możliwością ładowania, wielkości nominalne 9,6 V 2,4 Ah

- Prędkość podaży bolusa 10 - 1200 ml/godz. oraz Objętość bolusa 0,0 - 100 ml

- Wbudowany w pompę system mocowania na szynie medycznej o średnicy 25mm oraz na masztach infuzyjnych o minimalnym zakresie średnicy od 15 mm do 45 mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów

- Funkcja Stend-By bez ograniczenia czasu

- Bateria o czasie ładowania poniżej 3h do 95% naładowania baterii

- Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia 35 stopni

- Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeńdodatkowych, nie mniej niż 100000 zapisów/lub 1 rok (min 1500 zapisów)

- Funkcja wypełnienia drenu z wyborem przez użytkownika prędkości w zakresie minimum 100-1200ml/h i objętości wypełnienia drenu w zakresie minimum od 0,1 do 50 ml przy jednorazowym naciśnięciu przycisku wypełnij. Z możliwością kontroli objętości wypełniania wyrażonej w ml na wyświetlaczu pompy.

- Biblioteka dla minimum 3000 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierające minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył, ręczy lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czasu półtrwania danego leku.

- Funkcja wypełnienia drenu z wyborem przez użytkownika prędkości z zakresu minimum 100-1200 ml/h i objętości wypełnienia drenu w zakresie minimum od 0,1 do 50 ml przy jednorazowym naciśnięciu przycisku wypełnij.

Z możliwością kontroli objętości wypełnienia wyrażonej w ml na wyświetlaczu pompy.

- Alarmy:

• Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń

• Alarm przypominający –zatrzymana infuzja

• Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia

• Alarm rozładowanego akumulatora

• Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

• Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego

• Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.

• Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm

• Alarm powietrza w linii

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Szkolenie personelu z obsługi urządzenia

- Gwarancja 24 m-ce

- Serwis pogwarancyjny i w czasie trwania gwarancji wg. opisu Zamawiającego

Stacja dokująca:

Wymagania w zakresie zasilania A/C 115-230 VAC, 50-60Hz, 460 VA (maksymalnie)

Rodzaj akumulatora NiMH z możliwością ładowania

Czas pracy akumulatora Obsługuje komunikację przez > 20 minut od stanu pełnego naładowania

Czas ładowania akumulatora - Gdy nie jest podłączona żadna pompa: do 8 godz. do poziomu naładowania wynoszącego 95%, w zależności od stopnia użycia akumulatora.

Gdy pompy są podłączone: do 16 godz. do poziomu naładowania wynoszącego 95%, w zależności od żywotności akumulatora i podłączenia 11 pomp.

Porty komunikacyjne

• Dwa porty Ethernet 100MBit

• IrDA, RS232 (Komunikacja Pompa<->AGW)

• Przywołanie pielęgniarki, czytnik kodów kreskowych

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Wykonawca 7

Zwracamy się z pytanie czy zamawiający dopuści zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Pytanie nasze podyktowane jest trudną sytuacją finansową wynikającą z obciążeń operacyjnych związaną z walką z Covid-19. Prosimy o akceptację 30-dniowego terminu płatności, co umożliwi nam złożenie korzystnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.