# Załącznik nr 3

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 1

Nazwa: Zestaw składający się z kardiomonitorów + modułu pomiarowego + centrali monitorującej - komplet

Ilość: Monitory 8 szt, cenrala 1szt, moduł ICP 1szt.

Nazwa producenta:		MINDRAY

Nazwa i typ:

Rok produkcji ………….

Oddział OIOM oraz oddziały szpitalne posiadają Monitory Mindray uMEC12 oraz iMEC12 a także Monitory BeneVision N17. Wymagane elementy rozszerzające system to kolejne monitory, centrala monitorująca oraz moduły pomiarowe. Rozszerzenie istniejącego systemu wymaga komponentów w pełni kompatybilnych z istniejącym już systemem.

MONITORY - 8szt

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). |  |
|  | Pomiar EKG |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie |  |
| 20 | Pomiar oddechów (RESP). |  |
| 21 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. |  |
| 22 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
| 23 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać |  |
| 24 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
| 25 | Pomiar saturacji (SpO2). |  |
| 26 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
| 27 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. |  |
| 28 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. |  |
| 29 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
| 30 | Alarm desaturacji |  |
| 31 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
| 32 | Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
| 33 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. |  |
| 34 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. |  |
| 35 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. |  |
| 36 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. |  |
| 37 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. |  |
| 38 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 39 | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
| 40 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. |  |
| 41 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. |  |
| 42 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 43 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |  |
| 44 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
| 45 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
| 46 | Mankiet do pomiaru NIBP: średni |  |
| 47 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  |
| 48 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
| 49 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |
| 50 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
| 51 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
| 52 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |  |
| 53 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
| 54 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  |
| 55 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
| 56 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 57 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 58 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
| 59 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. |  |
| 60 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. |  |
| 61 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |
| 62 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
| 63 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |
| 64 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
| 65 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 66 | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 67 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
| 68 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG |  |
| 69 | Port USB |  |
| 70 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
| 71 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 72 | W ofercie z kardiomonitorem stojak na kółkach z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria lub wózek do przewożenia kardiomonitora z szufladą na akcesoria |  |
| 73 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| Jednostka centralna – 1 szt. |
| --- |
| 1 | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 21 cali (komputer All in One) lub dwa ekrany min. 21 cali w komputerze PC |  |
| 2 | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z monitorów przyłóżkowych opisanych powyżej |  |
| 3 | Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do nadzorowania co najmniej 15 monitorów przyłóżkowych. |  |
| 4 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka (zmiana tła wyświetlania pola danego łóżka). Funkcja blokady wyłączenia alarmów parametrów zagrażających życiu (zdjęcie blokady zabezpieczone hasłem) |  |
| 8 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. |  |
| 9 | Podtrzymywanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 0.5 godz. |  |
| 10 | Funkcja „holterowska" przynajmniej 120 godzin pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z możliwością wglądów w dowolny fragment tego zapisu. |  |
| 11 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń : 500/pacjenta |  |
| 12 | W komplecie drukarka laserowa podłączona do systemu. |  |
| 13 | Połączenie monitorów pacjenta z centralą przewodowo przez sieć LAN lub bezprzewodowo poprzez sieć wifi |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy systemu o zdalny podgląd wybranego monitora pacjenta na telefonie komórkowym z systemem operacyjnym Android |  |
| 15 | Wyświetlanie co najmniej 4 krzywych dynamicznych wraz z wartościami parametrów |  |
| 16 | Wybór wyświetlania zmierzonych parametrów pacjenta w formie krzywych i wartości lub samych wartości przy podglądzie jednego wybranego pacjenta |  |
| 17 | Centrala gotowa do współpracy zarówno z monitorami kompaktowymi jak i modułowymi wyposażonymi w zaawansowane parametry pomiarowe (ICG, PiCCO, ScvO2, VCO2). |  |
| 18 | Każda centrala wyposażona w komputer z monitorem min. 15” połączonym z jednostką centralną w celu podglądu wybranego pacjenta. |  |
| 19 | Wbudowany driwer e Gateway do połączenia z innymi systemami informatycznymi |  |

| Moduł pomiarowy ICP – 1 szt. |
| --- |
| 1 | Moduł umożliwiający pomiar ciśnienia śródczaszkowego |  |
| 2 | W pełni kompatybilny z monitorem BeneVision N17 |  |