Załącznik Nr 3

#### WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany | Ocena (wypełnia Zamawiający) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I informacje ogólne |
|  | Producent, model, kraj pochodzenia | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności na cały aparat sufitowy kostno-płucny (łącznie z detektorem), nie osobne dokumenty na elementy składowe. Rok produkcji 2022. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorem. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
| CYFROWY, KOSTNO - PŁUCNY APARAT sufitowy |
| II KOLUMNA SUFITOWA lampy RTG |
|  | Kolumna z lampą mocowaną na suficie | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. |  300 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie. |  200 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy. | ≥ 160 cm | ≥ 180 cm – 10 pkt < 180 cm – 0 pkt |  |  |  |
|  | Ruch pionowy lampy zmotoryzowany | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie. | ≥ 330° | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. |  +/- 120° | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90° wraz z obrotem kołpaka lampy ±90°. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny panel LCD min. 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG bez konieczności zmiany programu anatomicznego. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wyświetlanie odległości SID | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz danych pacjenta (imię i nazwisko na kołpaku lampy). | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – detektor w pionie i poziomie. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchem pionowym lampy oraz szuflady z detektorem w statywie odległościowym, możliwość kolimacji wiązki oraz włączanie podświetlenia pola kolimacji | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
| III Lampa RTG i kolimator |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Moc ogniska małego wg IEC. | ≥ 27 kW | ≥ 30 kW – 5 pkt., < 30 kW – 0 pkt |  |  |  |
|  | Moc ogniska dużego wg IEC. | ≥ 75 kW | ≥ 80 kW – 5 pkt., < 80 kW – 0 pkt |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody. | ≥ 300 kHU | ≥ 350 kHU – 5 pkt., <350 kHU – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg. | ≥ 1,2 MHU | ≥ 1,3 MHU– 5 pkt. < 1,3 MHU – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Szybkość wirowania anody ≥ 2700 obr./min | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Miernik dawki lub kalkulator (DAP). | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora |  +/- 45 | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Automatyczna, wstępna kolimacja zgodnie z programem anatomicznym. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  | Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika | TAK/NIE | Tak – 40 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
| IV Generator RTG |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min 100 kHz | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 55 kW | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Max prąd w radiografii. | ≥ 800 mA | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Max wartość mAs. | ≥ 600 mAs | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres napięć w radiografii. | min 40 - 150 kV | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 200 | ≥ 200 – 10 pkt., < 200 – 0 pkt. |  |  |  |
| V Uniwersalny stół diagnostyczny |
|  | Stół stacjonarny. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Blat pływający. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 55 cm | ≤ 52 cm – 5 pkt >52 cm – 0 pkt |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 80 cm | ≥ 90 cm – 5 pkt <90 cm – 0 pkt |  |  |  |
|  | Długość blatu stołu. | ≥ 210 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 80 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 25 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej. | ≥ 250 kg | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor. | ≤ 8 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV) | ≤ 1,0 mm Al | ≤ 0,7 mm Al. – 5 pkt >0,7 mm Al. – 0 pkt |  |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania bez pomocy narzędzi. | TAK, podać parametry | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Układ AEC w stole | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
| VI Statyw do zdjęć odległościowych |
|  | Statyw mocowany do podłogi. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 35 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 175 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm oraz projekcji z SID 115 cm. | TAK, podać parametry | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al.(przy 100 kV) | ≤ 1,0 mm Al | ≤ 0,6 mm Al. – 5 pkt >0,6 mm Al. – 0 pkt |  |  |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 6 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Min. na statywie znacznik świetlny stanu w jakim znajduje się aparat – co najmniej „gotowy do ekspozycji” oraz „ekspozycja w trakcie” | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
| VII Detektor BEZPRZEWODOWY |
|  | Detektor bezprzewodowy | Tak, Podać model | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Detektor do stosowania w stole i statywie płucnym oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość współdzielenia detektora z minimum jednym mobilnym aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego. | TAK/NIE | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 34,0 cm x 42,0 cm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 6,0 mln | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalna waga detektora. | ≤ 3,3 kg | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 150 kg | Bez punktacji |  |  |  |
|  | DQE | ≥ 70 % | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Detektor automatycznie ładowany w szufladzie stołu. W przypadku braku możliwości należy dostarczyć nastołową ładowarkę wraz z dwoma dodatkowymi bateriami. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Detektor wyposażony w zintegrowaną rączkę do przenoszenia i obsługi detektora | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
| VIII Konsola technika RTG APARATU KOSTNOPŁUCNEGO |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Monitor dotykowy min. 23” | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów). | ≥ 5000 | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu | ≤ 4 s | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 8 s | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów pracy generatora. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz awaryjna (bez podania danych). | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Structured Report | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników (np. R/L). | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
| IX GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Okres gwarancji od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Gwarancja bezwarunkowa, bez limitu skanów i innych ograniczeń, co najmniej 36 miesięcy | TAK | Punktacja zgodna z kryteriami podanymi w SWZ |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie | TAK | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze :od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 24 godzin | Bez punktacji |  |  |  |
| X Warunki dodatkowe |
|  | Demontaż istniejącego aparatu i montaż oferowanego aparatu z uruchomieniem i uzyskaniem niezbędnej zgody na użytkowanie. Gwarancja min. 36 miesięcy na wykonane prace związane z montażem aparatu w tym roboty budowlane. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Integracja z istniejącym systemem RIS/PACS ( Infinitt) | TAK | Bez punktacji |  |  |

Uwaga:

Parametry z wpisaną przez Zamawiającego wartością będą traktowane jako graniczne. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia.

…………………………………					………………………………………

(miejsce i data wystawienia)	 					 (podpis i pieczątka)